## CARTA DE CONTROL
DESCRIPCION INSTRUMENTO | [16 empty] | CAL 1 (2020) | [13 empty] | FECHA CAL # 2 (2021) | [13 empty] | FORMULACION CALIBRACION | [5 empty] | FORMULACION VERIFICACION
ESTACION | MAGNITUD | MARCA | MODELO | SERIE | RESOLUCION | RANGO DE MEDICION EQUIPO | EXACTITUD SEGÚN NTC |  | PRECISION SEGÚN NTC |  | RUIDO SEGÚN NTC 5365 / 5.2.7.1. |  | REPETIBILIDAD SEGÚN NTC NTC 4983 / 5.2.7.1. |  | VALOR APLICADO |  | FECHA (T2) | NUMERO CERTIFICADO DE CAL 1 | PROMEDIOS DE INDICACION DEL INSTRUMENTO (Vt2) | ERRORES DE CALIBRACION | ERRORES % | PRECISION | PRECISION % | RUIDO | REPETIBILIDAD | INCERTIDUMBRE DE CALIBRACION | % INCERTIDUMBRE DE CALIBRACION | E = e + U (Donde e es el error y U es la Incert Exp) | E = e - U (Donde e es el error y U es la Incert Exp) | Vt1 Valor maximo entre E+ y E- | FECHA (T1) | NUMERO CERTIFICADO DE CAL 2 | PROMEDIOS DE INDICACION DEL INSTRUMENTO (Vt1) | ERRORES DE CALIBRACION | ERRORES % | PRECISION | PRECISION % | RUIDO | REPETIBILIDAD | INCERTIDUMBRE DE CALIBRACION | % INCERTIDUMBRE DE CALIBRACION | E = e + U (Donde e es el error y U es la Incert Exp) | E = e - U (Donde e es el error y U es la Incert Exp) | Vt1 Valor maximo entre E+ y E- | T2 - T1 | DESVIACION Vt2 - Vt1 | DERIVA | INTERVALO DETIEMPO EN CALIBRACION VALOR NUMERICO EN AÑOS | INT. CALIBRACION CON CONDICION | ESTACION | METODO DE AJUSTE AUTOMATICO | METODO CARTAS DE CONTROL | MIN | INTERVALO DE TIEMPO DE COMPROBACIONES VALOR NUMERICO EN AÑOS
ANALIZADOR DE GASES 2 TIEMPOS | MONOXIDO DE CARBONO CO | ACTIA | AT505 | 021/18 | 0.01% | 0,00 a 15,00 | 0.1 | ±% | - | - | 0.04 | ±% | 0.04 | ±% | 1.01 | % | 2020-08-20 | 1785-20c | 0.985 | -0.025 | - | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.012 | - | -0.013 | -0.037 | -0.013 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 120.6389 | 0.013 | 0.00010776 | 927.9915 | DOS AÑOS | GASES | 3 COMPROBACIONES ENTRE CALIBRACIONES | √ | 1.1 | #DIV/0!
[7 empty] | 0.2 | ±% | - | - | 0.08 | ±% | 0.08 | ±% | 4 | % | 2020-08-20 |  | 3.9 | -0.1 | - | - | - | 0 | 0 | 0.041 |  | -0.059 | -0.141 | -0.059
[7 empty] | 0.5 | ±% | - | - | 0.16 | ±% | 0.16 | ±% | 8 | % | 2020-08-20 |  | 8.03 | 0.03 | - | - | - | 0.05 | 0.1 | 0.11 |  | 0.14 | -0.08 | 0.14
[7 empty] | 0.05 | ±% | - | - | 0.02 | ±% | 0.02 | ±% | 0 | % | 2020-08-20 |  | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0.006 | - | 0.006 | -0.006 | 0.006 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 120.6389 | 0.006 | 4.9735e-05 | 1.1 | DOS AÑOS
| DIOXIDO DE CARBONO CO2 |  |  |  | 0.1% | 0,0 a 19,9 | 0.4 | ±% | - | - | 0.2 | ±% | 0.3 | ±% | 6 | % | 2020-08-20 |  | 5.85 | -0.15 | - | - | - | 0.05 | 0.1 | 0.1 | - | -0.05 | -0.25 | -0.05 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 120.6389 | 0.05 | 0.00041446 | 1.2 | DOS AÑOS
[7 empty] | 0.8 | ±% | - | - | 0.2 | ±% | 0.3 | ±% | 12 | % | 2020-08-20 |  | 12.15 | 0.15 |  |  |  | 0.05 | 0.1 | 0.12 |  | 0.27 | 0.03 | 0.27
[7 empty] | 0.8 | ±% | - | - | 0.2 | ±% | 0.3 | ±% | 14 | % | 2020-08-20 |  | 14.15 | 0.15 |  |  |  | 0.05 | 0.1 | 0.12 |  | 0.27 | 0.03 | 0.27
[7 empty] | 0.1 | ±% | - | - | 0.02 | ±% | 0.3 | ±% | 0 | % | 2020-08-20 |  | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0.058 | - | 0.058 | -0.058 | 0.058 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 120.6389 | 0.058 | 0.00048077 | 207.9981 | DOS AÑOS
| HIDROCARBUROS HC |  |  |  | 1 PPM | 0 a 20000 | 100 | ±ppm | - | - | 16 | ±ppm | 20 | ±ppm | 159.5 | ppm | 2020-08-20 |  | 164 | 4.5 | - | - | - | 1.1 | 3 | 2.4 | - | 6.9 | 2.1 | 6.9 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 120.6389 | 6.9 | 0.057195 | 1748.3897 | DOS AÑOS
[7 empty] | 100 | ±ppm | - | - | 16 | ±ppm | 20 | ±ppm | 635 | ppm | 2020-08-20 |  | 645 | 10 |  |  |  | 1.41 | 4 | 6 |  | 16 | 4 | 16
[7 empty] | 100 | ±ppm | - | - | 16 | ±ppm | 20 | ±ppm | 1691 | ppm | 2020-08-20 |  | 1705 | 14 |  |  |  | 1.9 | 5 | 16 |  | 30 | -2 | 30
[7 empty] | 100 | ±ppm | - | - | 16 | ±ppm | 20 | ±ppm | 0 | ppm | 2020-08-20 |  | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 1.2 | - | 1.2 | -1.2 | 1.2 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 120.6389 | 1.2 | 0.009947 | 10053.2407 | DOS AÑOS
| OXIGENO O2 |  |  |  | 0.1% | 0,00 a 25,00 | 0.5 | ±% | - | - | 0.3 | ±% | 0.4 | ±% | 0 | % | 2020-08-20 |  | 0.15 | 0.15 | - | - | - | 0.05 | 0.1 | 0.057 | - | 0.207 | 0.093 | 0.207 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 120.6389 | 0.207 | 0.0017159 | 291.3983 | DOS AÑOS
[7 empty] | 0.5 | ±% | - | - | 0.3 | ±% | 0.4 | ±% | 0 | % | 2020-08-20 |  | 0.15 | 0.15 |  |  |  | 0.05 | 0.1 | 0.057 |  | 0.207 | 0.093 | 0.207
[7 empty] | 0.5 | ±% | - | - | 0.3 | ±% | 0.4 | ±% | 0 | % | 2020-08-20 |  | 0.167 | 0.167 |  |  |  | 0.05 | 0.1 | 0.057 |  | 0.224 | 0.11 | 0.224
[7 empty] | 0.5 | ±% | - | - | 0.3 | ±% | 0.4 | ±% | - | % | 2020-08-20 |  | - | - |  |  |  | - | - | - | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| MONOXIDO DE CARBONO CO |  |  |  | 0.01% | 0,00 a 15,00 | 0.05 | ±% | - | - | 0.02 | ±% | 0.02 | ±% | 1 | % | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | - | -
[9 empty] | - | -
[7 empty] | 0.15 | ±% | - | - | 0.16 | ±% | 0.16 | ±% | 8 | % | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| DIOXIDO DE CARBONO CO2 |  |  |  | 0.1% | 0,0 a 19,9 | 0.4 | ±% | - | - | 0.2 | ±% | 0.3 | ±% | 6 | % | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | - | -
[9 empty] | - | -
[7 empty] | 0.8 | ±% | - | - | 0.2 | ±% | 0.3 | ±% | 12 | % | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| HIDROCARBUROS HC |  |  |  | 1 PPM | 0 a 20000 | 100 | ±ppm | - | - | 16 | ±ppm | 20 | ±ppm | 299 | ppm | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | - | -
[9 empty] | - | -
[7 empty] | 200 | ±ppm | - | - | 24 | ±ppm | 40 | ±ppm | 3201 | ppm | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| OXIGENO O2 |  |  |  | 0.1% | 0,00 a 25,00 | 0.5 | ±% | - | - | 0.3 | ±% | 0.4 | ±% | 0.03 | % | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | - | -
[9 empty] | - | -
[7 empty] | 1 | ±% | - | - | 0.6 | ±% | 1 | ±% | 20.9 | % | [16 empty] | 20.86 | -0.04 |  |  |  | 0.02 | 0 | 0.28 |  | 0.28 | -0.28 | 0.28 | 0 | 0.28 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
GASES 4 TIEMPOS | MONOXIDO CO | ACTIA | AT505 | 026/18 | 0.01% | 0,00 a 15,00 | 0.1 | ±% | - | - | 0.04 | ±% | 0.04 | ±% | 1.01 | 0.994 | 2020-08-20 | 1785-20c | 0.985 | -0.025 | - | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.012 | - | -0.013 | -0.037 | -0.013 | 2021-08-13 | 66155 | 0.99 | -0.004 |  | - | - | 0 | 0 | 0.021 |  | 0.017 | -0.025 | 0.017 | 0.98056 | 0.03 | 0.030595 | 3.2685 | DOS AÑOS | GASES | 3 COMPROBACIONES ENTRE CALIBRACIONES | √ | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0.2 | ±% | - | - | 0.08 | ±% | 0.08 | ±% | 4 | 4.01 | 2020-08-20 |  | 4 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0.041 |  | 0.041 | -0.041 | 0.041 | 2021-08-13 |  | 4.05 | 0.04 |  |  |  | 0 | 0 | 0.09 |  | 0.13 | -0.05 | 0.13 | 0.98056 | 0.089 | 0.090765 | 2.2035 | DOS AÑOS
[7 empty] | 0.5 | ±% | - | - | 0.16 | ±% | 0.16 | ±% | 8 | 7.97 | 2020-08-20 |  | 7.95 | -0.05 | - | - | - | 0.05 | 0.1 | 0.11 |  | 0.06 | -0.16 | 0.06 | 2021-08-13 |  | 7.99 | 0.02 |  |  |  | 0.003 | 0 | 0.17 |  | 0.19 | -0.15 | 0.19 | 0.98056 | 0.13 | 0.13258 | 3.7714 | DOS AÑOS
[7 empty] | 0.05 | ±% | - | - | 0.02 | ±% | 0.02 | ±% | 0 | 0 | 2020-08-20 |  | 0 | 0 | - | - | - | 0.02 | 0.04 | 0.006 | - | 0.006 | -0.006 | 0.006 | 2021-08-13 |  | 0 | 0 |  | - | - | 0 | 0 | 0.006 |  | 0.006 | -0.006 | 0.006 | 0.98056 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| DIOXIDO CO2 |  |  |  | 0.1% | 0,0 a 19,9 | 0.4 | ±% | - | - | 0.2 | ±% | 0.3 | ±% | 6 | 5.98 | 2020-08-20 |  | 5.95 | -0.05 | - | - | - | 0.05 | 0.1 | 0.05 | - | 1.8041e-16 | -0.1 | 1.8041e-16 | 2021-08-13 |  | 6.03 | 0.05 |  |  |  | 0 | 0 | 0.12 |  | 0.17 | -0.07 | 0.17 | 0.98056 | 0.17 | 0.17337 | 2.3072 | DOS AÑOS
[7 empty] | 0.8 | ±% | - | - | 0.2 | ±% | 0.3 | ±% | 12 | 10.5 | 2020-08-20 |  | 12.05 | 0.05 |  |  |  | 0.05 | 0.1 | 0.12 |  | 0.17 | -0.07 | 0.17 | 2021-08-13 |  | 10.6 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0.2 |  | 0.3 | -0.1 | 0.3 | 0.98056 | 0.13 | 0.13258 | 6.0342 | DOS AÑOS
[7 empty] | 0.8 | ±% | - | - | 0.2 | ±% | 0.3 | ±% | 14 | 13.02 | 2020-08-20 |  | 14.05 | 0.05 |  |  |  | 0.05 | 0.1 | 0.12 |  | 0.17 | -0.07 | 0.17 | 2021-08-13 |  | 13.1 | 0.08 |  | - | - | 0 | 0 | 0.15 |  | 0.15 | -0.15 | 0.15 | 0.98056 | 0.02 | 0.020397 | 39.2222 | DOS AÑOS
[7 empty] | 0.1 | ±% | - | - | 0.2 | ±% | 0.3 | ±% | 0 | 0 | 2020-08-20 |  | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0.058 | - | 0.058 | -0.058 | 0.058 | 2021-08-13 |  | 0 | 0 |  | - | - | 0 | 0 | 0.058 |  | 0.058 | -0.058 | 0.058 | 0.98056 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| HIDROCARBUROS HC |  |  |  | 1 PPM | 0 a 20000 | 50 | ±ppm | - | - | 8 | ±ppm | 10 | ±ppm | 159.5 | 158.5 | 2020-08-20 |  | 157.5 | -2 | - | - | - | 1.52 | 4 | 2.6 | - | 0.6 | -4.6 | 0.6 | 2021-08-13 |  | 152.3 | -6.2 |  | - | - | 0.6 | 1 | 3.3 |  | 3.3 | -3.3 | 3.3 | 0.98056 | 2.7 | 2.7535 | 18.1584 | DOS AÑOS
[7 empty] | 50 | ±ppm | - | - | 8 | ±ppm | 10 | ±ppm | 635 | 640 | 2020-08-20 |  | 634 | -1 |  |  |  | 1.21 | 3 | 6 |  | 5 | -7 | 5 | 2021-08-13 |  | 639 | -1 |  |  |  | 0 | 0 | 13 |  | 13 | -13 | 13 | 0.98056 | 8 | 8.1586 | 6.1285 | DOS AÑOS
[7 empty] | 100 | ±ppm | - | - | 16 | ±ppm | 20 | ±ppm | 1691 | 1708 | 2020-08-20 |  | 1721 | 30 |  |  |  | 0.41 | 1 | 16 |  | 46 | 14 | 46 | 2021-08-13 |  | 1712 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 35 |  | 35 | -35 | 35 | 0.98056 | 11 | 11.2181 | 8.9141 | DOS AÑOS
[7 empty] | 50 | ±ppm | - | - | 8 | ±ppm | 10 | ±ppm | 0 | 0 | 2020-08-20 |  | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 1.2 | - | 1.2 | -1.2 | 1.2 | 2021-08-13 |  | 0 | 0 |  | - | - | 0 | 0 | 0.58 |  | 0.58 | -0.58 | 0.58 | 0.98056 | 0.62 | 0.63229 | 79.0771 | DOS AÑOS
| OXIGENO O2 |  |  |  | 0.1% | 0,00 a 25,00 | 0.5 | ±% | - | - | 0.3 | ±% | 0.4 | ±% | 0 | 0 | 2020-08-20 |  | 0.15 | 0.15 | - | - | - | 0.05 | 0.1 | 0.057 | - | 0.207 | 0.093 | 0.207 | 2021-08-13 |  | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0 | 0 | 0.058 |  | 0.058 | -0.058 | 0.058 | 0.98056 | 0.149 | 0.15195 | 3.2905 | DOS AÑOS
[7 empty] | 0.5 | ±% | - | - | 0.3 | ±% | 0.4 | ±% | 0 | 0 | 2020-08-20 |  | 0.15 | 0.15 |  |  |  | 0.05 | 0.1 | 0.057 |  | 0.207 | 0.093 | 0.207 | 2021-08-13 |  | -0.02 | -0.02 |  |  |  | 0 | 0 | 0.058 |  | 0.058 | -0.058 | 0.058 | 0.98056 | 0.149 | 0.15195 | 3.2905 | DOS AÑOS
[7 empty] | 0.5 | ±% | - | - | 0.3 | ±% | 0.4 | ±% | 0 | 0 | 2020-08-20 |  | 0.15 | 0.15 |  |  |  | 0.05 | 0.1 | 0.057 |  | 0.207 | 0.093 | 0.207 | 2021-08-13 |  | -0.02 | -0.02 |  |  |  | 0.004 | 0 | 0.058 |  | 0.058 | -0.058 | 0.058 | 0.98056 | 0.149 | 0.15195 | 3.2905 | DOS AÑOS
[7 empty] | 0.5 | ±% | - | - | 0.3 | ±% | 0.4 | ±% | - | 0 | 2020-08-20 |  |  |  |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  | 2021-08-13 |  | -0.1 | -0.1 |  | - | - | 0 | 0 | 0.058 |  | 0.058 | -0.058 | 0.058 | 0.98056 | 0.058 | 0.05915 | 8.4531 | DOS AÑOS
| MONOXIDO CO |  |  |  | 0.01% | 0,00 a 15,00 | 0.1 | ±% | - | - | 0.04 | ±% | 0.04 | ±% |  | 0.994 | [14 empty] | 2021-08-13 |  | 0.99 | -0.004 |  | - | - | - | 0 | 0.021 |  | 0.021 | -0.021 | 0.021 | 121.6194 | 0.021 | 0.00017267 | 579.1402 | DOS AÑOS | GASES
[7 empty] | 0.2 | ±% | - | - | 0.08 | ±% | 0.08 | ±% |  | 4.01 | [14 empty] | 2021-08-13 |  | 4.05 | 0.04 |  |  |  | - | 0 | 0.09 |  | 0.09 | -0.09 | 0.09 | 121.6194 | 0.09 | 0.00074001 | 270.2654 | DOS AÑOS
[7 empty] | 0.5 | ±% | - | - | 0.16 | ±% | 0.16 | ±% |  | 7.97 | [14 empty] | 2021-08-13 |  | 7.97 | 0 |  |  |  | - | 0 | 0.17 |  | 0.17 | -0.17 | 0.17 | 121.6194 | 0.17 | 0.0013978 | 357.7042 | DOS AÑOS
[7 empty] | 0.05 | ±% | - | - | 0.02 | ±% | 0.02 | ±% |  | 0 | [14 empty] | 2021-08-13 |  | 0 | 0 |  | - | - | - | 0 | 0.006 |  | 0.006 | -0.006 | 0.006 | 121.6194 | 0.006 | 4.9334e-05 | 1013.4954 | DOS AÑOS
| DIOXIDO CO2 |  |  |  | 0.1% | 0,0 a 19,9 | 0.4 | ±% | - | - | 0.2 | ±% | 0.3 | ±% |  | 5.98 | [14 empty] | 2021-08-13 |  | 6.03 | 0.05 |  | - | - | - | 0 | 0.12 |  | 0.12 | -0.12 | 0.12 | 121.6194 | 0.12 | 0.00098668 | 405.3981 | DOS AÑOS
[7 empty] | 0.8 | ±% | - | - | 0.2 | ±% | 0.3 | ±% |  | 10.5 | [14 empty] | 2021-08-13 |  | 10.6 | 0.1 |  |  |  | - | 0 | 0.2 |  | 0.2 | -0.2 | 0.2 | 121.6194 | 0.2 | 0.0016445 | 486.4778 | DOS AÑOS
[7 empty] | 0.8 | ±% | - | - | 0.2 | ±% | 0.3 | ±% |  | 13.02 | [14 empty] | 2021-08-13 |  | 13 | -0.02 |  |  |  | - | 0 | 0.15 |  | 0.15 | -0.15 | 0.15 | 121.6194 | 0.15 | 0.0012334 | 648.637 | DOS AÑOS
[7 empty] | 0.1 | ±% | - | - | 0.2 | ±% | 0.3 | ±% |  | 0 | [14 empty] | 2021-08-13 |  | 0 | 0 |  | - | - | - | 0 | 0.058 |  | 0.058 | -0.058 | 0.058 | 121.6194 | 0.058 | 0.0004769 | 209.6887 | DOS AÑOS
| HIDROCARBUROS HC |  |  |  | 1 PPM | 0 a 20000 | 50 | ±ppm | - | - | 8 | ±ppm | 10 | ±ppm |  | 158.5 | [14 empty] | 2021-08-13 |  | 155 | -3.5 |  | - | - | - | 0 | 3.3 |  | 3.3 | -3.3 | 3.3 | 121.6194 | 3.3 | 0.027134 | 1842.7189 | DOS AÑOS
[7 empty] | 50 | ±ppm | - | - | 8 | ±ppm | 10 | ±ppm |  | 640 | [14 empty] | 2021-08-13 |  | 641 | 1 |  |  |  | - | 0 | 13 |  | 13 | -13 | 13 | 121.6194 | 13 | 0.10689 | 467.7671 | DOS AÑOS
[7 empty] | 100 | ±ppm | - | - | 16 | ±ppm | 20 | ±ppm |  | 1708 | [14 empty] | 2021-08-13 |  | 1708 | 0 |  |  |  | - | 0 | 35 |  | 35 | -35 | 35 | 121.6194 | 35 | 0.28778 | 347.4841 | DOS AÑOS
[7 empty] | 50 | ±ppm | - | - | 8 | ±ppm | 10 | ±ppm |  | 0 | [14 empty] | 2021-08-13 |  | 0 | 0 |  | - | - | - | 0 | 0.58 |  | 0.58 | -0.58 | 0.58 | 121.6194 | 0.58 | 0.004769 | 10484.4349 | DOS AÑOS
| OXIGENO O2 | [5 empty] | 0.5 | ±% | - | - | 0.3 | ±% | 0.4 | ±% |  | 0 | [14 empty] | 2021-08-13 |  | 0 | 0.01 |  |  |  | - | 0 | 0.058 |  | 0.058 | -0.058 | 0.058 | 121.6194 | 0.058 | 0.0004769 | 1048.4435 | DOS AÑOS
[5 empty] | 0.1% | 0,00 a 25,00 | 0.5 | ±% | - | - | 0.3 | ±% | 0.4 | ±% |  | 0 | [14 empty] | 2021-08-13 |  | 0 | -0.03 |  |  |  | - | 0 | 0.058 |  | 0.058 | -0.058 | 0.058 | 121.6194 | 0.058 | 0.0004769 | 1048.4435 | DOS AÑOS
[7 empty] | 0.5 | ±% | - | - | 0.3 | ±% | 0.4 | ±% |  | 0 | [14 empty] | 2021-08-13 |  | 0 | 0.05 |  |  |  | - | 0 | 0.058 |  | 0.058 | -0.058 | 0.058 | 121.6194 | 0.058 | 0.0004769 | 1048.4435 | DOS AÑOS
[7 empty] | 0.5 | ±% | - | - | 0.3 | ±% | 0.4 | ±% |  | 0 | [14 empty] | 2021-08-13 |  | 0 | -0.016 |  | - | - | - | 0.01 | 0.058 |  | 0.058 | -0.058 | 0.058 | 121.6194 | 0.058 | 0.0004769 | 1048.4435 | DOS AÑOS
TEMPERATURA 4 TIEMPOS | TEMPERATURA | BRAIN BEE | MGT 300 EVO | 170228000012 | 1 Grado | 20 a 100 | 5 | ±% | - | ±% | - | ±% | - | ±% | 40.89 | 39.76 | 2021-08-20 | 1789-20C | 41 | -0.11 | -0.26901 | - | - | - | - | 0.59 | 1.4429 | 1.3329 | -1.5529 | 1.3329 | 2021-01-11 | 66152 | 40 | 0.89 | 2.1766 | - | - | - | - | 0.89 | 2.1766 | 3.0666 | -1.2866 | 3.0666 | 0.60833 | 1.7337 | 2.8499 | 1.7545 | DOS AÑOS | TEMPERATURA | 2 COMPROBACIONES ENTRE CALIBRACIONES | √ |  | #DIV/0!
[7 empty] | 5 |  | - |  | - |  | - |  | 59.84 | 59.71 | 2021-08-20 |  | 60 | -0.16 | -0.26738 | - | - | - | - | 0.6 | 1.0027 | 0.84267 | -1.1627 | 0.84267 | 2021-01-11 |  | 60 | -0.16 | -0.26738 | - | - | - | - | 0.95 | 1.5876 | 1.4276 | -1.7476 | 1.4276 | 0.60833 | 0.58489 | 0.96147 | 5.2004 | DOS AÑOS |  |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | 5 |  | - |  | - |  | - |  | 99.79 | 99.5 | 2021-08-20 |  | 99 | 0.79 | 0.79166 | - | - | - | - | 0.59 | 0.59124 | 1.3812 | 0.19876 | 1.3812 | 2021-01-11 |  | 100 | -0.21 | -0.21044 | - | - | - | - | 1.3 | 1.3027 | 1.0927 | -1.5127 | 1.0927 | 0.60833 | 0.28851 | 0.47426 | 10.5428 | DOS AÑOS
REVOLUCIONES POR MINUTO 4 TIEMPOS | REVOLUCIONES POR MINUTO | BRAIN BEE | MGT 300 EVO | 170228000012 | 10 rpm | 10 a 9999 | 2 | ±% | - | ±% | - | ±% | - | ±% | 0 | 399.4 | 2020-08-20 | 1787-20c |  |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-08-14 | 66154 | 400 | 0.6 | 0.15023 | - | - | - | - | 5.9 | 1.4772 | 1.6274 | -1.327 | 1.6274 | 0.98333 | 1.6274 | 1.655 | 1.2084 | DOS AÑOS | REVOLUCIONES POR MINUTO | 2 COMPROBACIONES ENTRE CALIBRACIONES | √ |  | #DIV/0!
[7 empty] | 2.4 | [7 empty] | 500 | 498.8 | 2020-08-20 |  | 500 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.8 | 1.16 | 1.16 | -1.16 | 1.16 | 2021-08-14 |  | 500 | 1.2 | 0.24058 |  |  |  |  | 6 | 1.2029 | 1.4435 | -0.96231 | 1.4435 | 0.98333 | 2.6035 | 2.6476 | 0.90648 | UN AÑO
[7 empty] | 2 |  | - | [5 empty] | 700 |  | 2020-08-20 |  | 700 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.8 | 0.82857 | 0.82857 | -0.82857 | 0.82857 | 2021-08-14 | [13 empty] | 0.98333 | 0.82857 | 0.84262 | 2.3736 | DOS AÑOS
[7 empty] | 2 |  | - | [5 empty] | 900.1 | 800.7 | 2020-08-20 |  | 900 | -0.1 | -0.01111 |  |  |  |  | 5.8 | 0.64437 | 0.63326 | -0.65548 | 0.63326 | 2021-08-14 |  | 800 | -0.7 | -0.087424 |  |  |  |  | 6.5 | 0.81179 | 0.72437 | -0.89921 | 0.72437 | 0.98333 | 1.3576 | 1.3806 | 1.4486 | DOS AÑOS
[7 empty] | 2 |  | - | [5 empty] | 1799.7 | 997.5 | 2020-08-20 |  | 1800 | 0.3 | 0.016669 |  |  |  |  | 5.8 | 0.32228 | 0.33895 | -0.30561 | 0.33895 | 2021-08-14 |  | 1000 | 2.5 | 0.25063 |  |  |  |  | 7 | 0.70175 | 0.95238 | -0.45113 | 0.95238 | 0.98333 | 1.2913 | 1.3132 | 1.523 | DOS AÑOS
[7 empty] | 2 |  | - | [5 empty] | 2801.2 | 1800 | 2020-08-20 |  | 2800 | -1.2 | -0.042839 |  |  |  |  | 5.8 | 0.20705 | 0.16422 | -0.24989 | 0.16422 | 2021-08-14 |  | 1800 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9.2 | 0.51111 | 0.51111 | -0.51111 | 0.51111 | 0.98333 | 0.67533 | 0.68677 | 2.9122 | DOS AÑOS
[7 empty] | 2 |  | - | [5 empty] | 3802.3 | 2499 | 2020-08-20 |  | 3800 | -2.3 | -0.06049 |  |  |  |  | 5.8 | 0.15254 | 0.09205 | -0.21303 | 0.09205 | 2021-08-14 |  | 2500 | 1 | 0.040016 |  |  |  |  | 12 | 0.48019 | 0.52021 | -0.44018 | 0.52021 | 0.98333 | 0.61226 | 0.62263 | 3.2122 | DOS AÑOS
[7 empty] | 2 |  | - | [5 empty] | 4800.1 | 3000 | 2020-08-20 |  | 4800 | -0.1 | -0.0020833 |  |  |  |  | 5.8 | 0.12083 | 0.11875 | -0.12291 | 0.11875 | 2021-08-04 |  | 3000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13 | 0.43333 | 0.43333 | -0.43333 | 0.43333 | 0.95556 | 0.55208 | 0.57776 | 3.4617 | DOS AÑOS
[7 empty] | 2 |  | - | [5 empty] | 5802.8 | 3999 | 2020-08-20 |  | 5810 | 7.2 | 0.12408 |  |  |  |  | 7.8 | 0.13442 | 0.2585 | -0.01034 | 0.2585 | 2021-08-14 |  | 4000 | 1 | 0.025006 |  |  |  |  | 17 | 0.42511 | 0.45011 | -0.4001 | 0.45011 | 0.98333 | 0.70861 | 0.72062 | 2.7754 | DOS AÑOS
[7 empty] | 2 |  | - | [5 empty] | 6802.9 | 7001 | 2020-08-20 |  | 6810 | 7.1 | 0.10437 |  |  |  |  | 7.8 | 0.11466 | 0.21902 | -0.01029 | 0.21902 | 2021-08-14 |  | 7000 | -1 | -0.014284 |  |  |  |  | 29 | 0.41423 | 0.39994 | -0.42851 | 0.39994 | 0.98333 | 0.61897 | 0.62946 | 3.1773 | DOS AÑOS
[7 empty] | 2 |  | - | [5 empty] | 7807.7 |  | 2020-08-20 |  | 7800 | -7.7 | -0.098621 |  |  |  |  | 7.8 | 0.099901 | 0.0012808 | -0.19852 | 0.0012808 | 2021-08-14 |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | 0 | 0.98333 | 0.0012808 | 0.0013025 | 1535.5143 | DOS AÑOS
[7 empty] | 2 |  | - |  | - |  | - |  | 9009.1 | 9004 | 2020-08-20 |  | 9000 | -9.1 | -0.10101 | - | - | - | - | 7.8 | 0.086579 | -0.01443 | -0.18759 | -0.01443 | 2021-08-14 |  | 9000 | -4 | -0.044425 | - | - | - | - | 37 | 0.41093 | 0.3665 | -0.45535 | 0.3665 | 0.98333 | 0.35207 | 0.35804 | 5.5859 | DOS AÑOS |  |  |  | 0.90648
[7 empty] | 2 |  | - |  | - |  | - |  | 9804.1 | rpm | 2020-08-20 |  | 9800 | -4.1 | -0.041819 | - | - | - | - | 7.8 | 0.079559 | 0.037739 | -0.12138 | 0.037739 | 2021-08-14 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.98333 | 0.037739 | 0.038379 | 52.1119 | DOS AÑOS
REVOLUCIONES POR MINUTO 4 TIEMPOS | REVOLUCIONES POR MINUTO | BRAIN BEE | MGT 300 EVO | 170228000012 | 10 rpm | 10 a 9999 | 2 | ±% | - | ±% | - | ±% | - | ±% | 0 | 399.4 | 2020-08-20 | 1788-20c |  |  |  | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-08-14 | 66153 | 400 | 0.6 | 0.15023 | - | - | - | - | 5.9 | 1.4772 | 1.6274 | -1.327 | 1.6274 | 0.98333 | 1.6274 | 1.655 | 1.2084 | DOS AÑOS | REVOLUCIONES POR MINUTO | 2 COMPROBACIONES ENTRE CALIBRACIONES | √ |  | 0
[7 empty] | 2.4 | [7 empty] | 499.8 | 500.6 | 2020-08-20 |  | 500 | 0.2 | 0.040016 |  |  |  |  | 5.8 | 1.1605 | 1.2005 | -1.1204 | 1.2005 | 2021-08-14 |  | 500 | -0.6 | -0.11986 |  |  |  |  | 6 | 1.1986 | 1.0787 | -1.3184 | 1.0787 | 0.98333 | 2.2792 | 2.3178 | 1.0355 | DOS AÑOS
[7 empty] | 2 |  | - | [5 empty] | 700.8 |  | 2020-08-20 |  | 700 | -0.8 | -0.11416 |  |  |  |  | 5.8 | 0.82763 | 0.71347 | -0.94178 | 0.71347 | 2021-08-14 | [13 empty] | 0.98333 | 0.71347 | 0.72556 | 2.7565 | DOS AÑOS
[7 empty] | 2 |  | - | [5 empty] | 898.2 | 800.7 | 2020-08-20 |  | 900 | 1.8 | 0.2004 |  |  |  |  | 5.8 | 0.64574 | 0.84614 | -0.44534 | 0.84614 | 2021-08-14 |  | 800 | -0.7 | -0.087424 |  |  |  |  | 6.5 | 0.81179 | 0.72437 | -0.89921 | 0.72437 | 0.98333 | 1.5705 | 1.5971 | 1.2523 | DOS AÑOS
[7 empty] | 2 |  | - | [5 empty] | 1792.8 | 997.5 | 2020-08-20 |  | 1800 | 7.2 | 0.40161 |  |  |  |  | 5.8 | 0.32352 | 0.72512 | 0.07809 | 0.72512 | 2021-08-14 |  | 1000 | 2.5 | 0.25063 |  |  |  |  | 7 | 0.70175 | 0.95238 | -0.45113 | 0.95238 | 0.98333 | 1.6775 | 1.7059 | 1.1724 | DOS AÑOS
[7 empty] | 2 |  | - | [5 empty] | 2798.4 | 1800 | 2020-08-20 |  | 2800 | 1.6 | 0.057176 |  |  |  |  | 5.8 | 0.20726 | 0.26444 | -0.15009 | 0.26444 | 2021-08-14 |  | 1820 | 20 | 1.1111 |  |  |  |  | 9.3 | 0.51667 | 1.6278 | 0.59444 | 1.6278 | 0.98333 | 1.8922 | 1.9243 | 1.0393 | DOS AÑOS
[7 empty] | 2 |  | - | [5 empty] | 3800.1 | 2499 | 2020-08-20 |  | 3800 | -0.1 | -0.0026315 |  |  |  |  | 5.8 | 0.15263 | 0.15 | -0.15526 | 0.15 | 2021-08-14 |  | 2530 | 31 | 1.2405 |  |  |  |  | 12 | 0.48019 | 1.7207 | 0.7603 | 1.7207 | 0.98333 | 1.8707 | 1.9024 | 1.0513 | DOS AÑOS
[7 empty] | 2 |  | - | [5 empty] | 4800 | 3000 | 2020-08-20 |  | 4790 | -10 | -0.20833 |  |  |  |  | 5.8 | 0.12083 | -0.0875 | -0.32917 | -0.0875 | 2021-08-04 |  | 3040 | 40 | 1.3333 |  |  |  |  | 14 | 0.46667 | 1.8 | 0.86667 | 1.8 | 0.95556 | 1.7125 | 1.7922 | 1.116 | DOS AÑOS
[7 empty] | 2 |  | - | [5 empty] | 5800.1 | 3999 | 2020-08-20 |  | 5800 | -0.1 | -0.0017241 |  |  |  |  | 7.8 | 0.13448 | 0.13276 | -0.1362 | 0.13276 | 2021-08-14 |  | 4050 | 51 | 1.2753 |  |  |  |  | 17 | 0.42511 | 1.7004 | 0.85021 | 1.7004 | 0.98333 | 1.8332 | 1.8643 | 1.0728 | DOS AÑOS
[7 empty] | 2 |  | - | [5 empty] | 6800 | 7001 | 2020-08-20 |  | 6790 | -10 | -0.14706 |  |  |  |  | 7.8 | 0.11471 | -0.032353 | -0.26176 | -0.032353 | 2021-08-14 |  | 7030 | 29 | 0.41423 |  |  |  |  | 29 | 0.41423 | 0.82845 | 0 | 0.82845 | 0.98333 | 0.7961 | 0.80959 | 2.4704 | DOS AÑOS
[7 empty] | 2 |  | - | [5 empty] | 7799.9 |  | 2020-08-20 |  | 7800 | 0.1 | 0.0012821 |  |  |  |  | 7.8 | 0.1 | 0.10128 | -0.098719 | 0.10128 | 2021-08-14 |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | 0 | 0.98333 | 0.10128 | 0.103 | 19.4175 | DOS AÑOS
[7 empty] | 2 |  | - |  | - |  | - |  | 9000.2 | 9004 | 2020-08-20 |  | 9000 | -0.2 | -0.0022222 | - | - | - | - | 7.8 | 0.086665 | 0.084443 | -0.088887 | 0.084443 | 2021-08-14 |  | 9030 | 26 | 0.28876 | - | - | - | - | 37 | 0.41093 | 0.69969 | -0.12217 | 0.69969 | 0.98333 | 0.78413 | 0.79742 | 2.5081 | DOS AÑOS |  |  |  | 0.90648
[7 empty] | 2 |  | - |  | - |  | - |  | 9800.1 | rpm | 2020-08-20 |  | 9800 | -0.1 | -0.0010204 | - | - | - | - | 7.8 | 0.079591 | 0.078571 | -0.080611 | 0.078571 | 2021-08-14 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.98333 | 0.078571 | 0.079902 | 25.0306 | DOS AÑOS
FRENOMETRO MOTOS | FUERZA MOTOS | VAMAG | RBT 1000 PN FW | 18062312 | 1 N | 0-3000 N | 3 | ±% | 2 | ±% | - | ±% | - | ±% | 0 | 0 | 2020-08-20 | 1792-20C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0.44 | 0.44 | -0.44 | 0.44 | 2021-08-12 | 66149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.6 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 0.6 | 0.97778 | 0.16 | 0.16364 | 18.3333 | DOS AÑOS | FRENOMETRO | 3 COMPROBACIONES ENTRE CALIBRACIONES | √ | 1.5949 | #DIV/0!
[7 empty] | 3 |  | 2 | [5 empty] | 99 | 49.3 | 2020-08-20 |  | 97 | -2 | -2.0202 | 1.5 | 1.5152 |  |  | - | 0.44 | -1.5802 | -2.4602 | -1.5802 | 2021-08-12 |  | 51.2 | 1.9 | 0.063333 | 0.8 | 0.026667 |  |  | 1.4 | 0.046667 | 0.11 | 0.016667 | 0.11 | 0.97778 | 1.6902 | 1.7286 | 1.7355 | DOS AÑOS
[7 empty] | 3 |  | 2 | [5 empty] | 198 | 246.5 | 2020-08-20 |  | 200 | 2 | 1.0101 | 1 | 0.50505 |  |  | - | 0.44 | 1.4501 | 0.5701 | 1.4501 | 2021-08-12 |  | 244.8 | -1.7 | -0.056667 | 2.4 | 0.08 |  |  | 4.6 | 0.15333 | 0.096667 | -0.21 | 0.096667 | 0.97778 | 1.3534 | 1.3842 | 2.1673 | DOS AÑOS
[7 empty] | 3 |  | 2 | [5 empty] | 495 | 493 | 2020-08-20 |  | 498 | 3 | 0.60606 | 1.5 | 0.30303 |  |  | - | 0.44 | 1.0461 | 0.16606 | 1.0461 | 2021-08-12 |  | 488 | -5 | -0.16667 | 2.1 | 0.07 |  |  | 8.5 | 0.28333 | 0.11667 | -0.45 | 0.11667 | 0.97778 | 0.92939 | 0.95052 | 3.1562 | DOS AÑOS
[7 empty] | 3 |  | 2 |  | - |  | - |  | 990 | 986 | 2020-08-20 |  | 995 | 5 | 0.50505 | 1 | 0.10101 | - | - | - | 0.44 | 0.94505 | 0.065051 | 0.94505 | 2021-08-12 |  | 980 | -6 | -0.2 | 4 | 0.13333 | - | - | 17 | 0.56667 | 0.36667 | -0.76667 | 0.36667 | 0.97778 | 0.57838 | 0.59153 | 5.0716 | DOS AÑOS
[7 empty] | 3 |  | 2 | [5 empty] | 1981 | 1972 | 2020-08-20 |  | 1995 | 14 | 0.70671 | 0 | 0 |  |  | - | 0.44 | 1.1467 | 0.26671 | 1.1467 | 2021-08-12 |  | 1969 | -3 | -0.1 | 1.2 | 0.04 |  |  | 33 | 1.1 | 1 | -1.2 | 1 | 0.97778 | 0.14671 | 0.15005 | 19.9936 | DOS AÑOS
[7 empty] | 3 |  | 2 |  | - |  | - |  | 2971 | 2943 | 2020-08-20 |  | 2977 | 6 | 0.20195 | 1.5 | 0.050488 | - | - | - | 0.44 | 0.64195 | -0.23805 | 0.64195 | 2021-08-12 |  | 2943 | 0 | 0 | 1.3 | 0.043333 | - | - | 49 | 1.6333 | 1.6333 | -1.6333 | 1.6333 | 0.97778 | 0.99138 | 1.0139 | 2.9588 | DOS AÑOS
[7 empty] | 3 |  | 2 |  | - |  | - |  | - | 3007 | 2020-08-20 |  | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 2021-08-12 |  | 2996 | -11 | -0.36667 | 2.2 | 0.073333 | - | - | 49 | 1.6333 | 1.2667 | -2 | 1.2667 | 0.97778 | - | - | - | DOS AÑOS
| PESO MOTOS |  |  |  | 1 kg | 0 a 500 Kg | 3 |  | 3 |  | - |  | - |  | 0 | 0 | 2020-08-20 | 1792-20C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | 1.4 | 1.4 | 1.4 | -1.4 | 1.4 | 2021-08-12 | 66150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.57 | 0.57 | 0.57 | -0.57 | 0.57 | 0.97778 | 0.83 | 0.84886 | 3.5341 | DOS AÑOS
[7 empty] | 3 |  | 3 | [5 empty] | - | 30 | 2020-08-20 | [13 empty] | 2021-08-12 |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.57 | 1.9 | 1.9 | -1.9 | 1.9 | - | - | - | - | DOS AÑOS
[7 empty] | 3 |  | 3 | [5 empty] | - | 40 | 2020-08-20 | [13 empty] | 2021-08-12 |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.58 | 1.45 | 1.45 | -1.45 | 1.45 | - | - | - | - | DOS AÑOS
[7 empty] | 3 |  | 3 |  | - |  | - |  | 49.6 | 60 | 2020-08-20 |  | 49.6 | 0 | 0 | 0.55 | 1.1089 |  | - | 1.4 | 2.8226 | 2.8226 | -2.8226 | 2.8226 | 2021-08-12 |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.59 | 0.98333 | 0.98333 | -0.98333 | 0.98333 | 0.97778 | 1.8392 | 1.881 | 1.5949 | DOS AÑOS
[7 empty] | 3 |  | 3 |  | - |  | - |  | 99.6 | 100 | 2020-08-20 |  | 100.4 | 0.8 | 0.80321 | 0.55 | 0.54781 |  | - | 1.2 | 1.2048 | 2.008 | -0.40161 | 2.008 | 2021-08-12 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.63 | 0.63 | 0.63 | -0.63 | 0.63 | 0.97778 | 1.378 | 1.4094 | 2.1286 | DOS AÑOS
[7 empty] | 3 |  | 3 | [6 empty] | 100.4 | 2020-08-20 | [13 empty] | 2021-08-12 | 66156 | 100 | -0.4 | -0.39841 | 0 | 0 |  |  | 1.8 | 1.7928 | 1.3944 | -2.1912 | 1.3944 | 0.97778 | 1.3944 | 1.4261 | 2.1036 | DOS AÑOS
[7 empty] | 3 |  | 3 | [5 empty] | 199.5 | 200.9 | 2020-08-20 |  | 199.6 | 0.1 | 0.050125 | 0.55 | 0.27555 |  |  | 1.9 | 0.95238 | 1.0025 | -0.90226 | 1.0025 | 2021-08-12 |  | 200.7 | -0.2 | -0.10025 | 0.58 | 0.2887 |  |  | 3.1 | 1.5431 | 1.4428 | -1.6433 | 1.4428 | 0.97778 | 0.4403 | 0.45031 | 6.6621 | DOS AÑOS
[7 empty] | 3 |  | 3 |  | - |  | - |  |  | 301.3 | 2020-08-20 |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | 2021-08-12 |  | 300.7 | -0.6 | -0.19914 | 0.58 | 0.1925 | - | - | 4.1 | 1.3608 | 1.1616 | -1.5599 | 1.1616 | 0.97778 | - | - | - | DOS AÑOS
[7 empty] | 3 |  | 3 | [6 empty] | 401.8 | 2020-08-20 |  | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | 2021-08-12 |  | 402.3 | 0.5 | 0.12444 | 0.58 | 0.14435 |  |  | 5.2 | 1.2942 | 1.4186 | -1.1697 | 1.4186 | 0.97778 | - | - | - | DOS AÑOS
[7 empty] | 3 |  | 3 | [5 empty] | 499.5 | 502.3 | 2020-08-20 |  | 499.4 | -0.1 | -0.02002 | 0.55 | 0.11013 |  |  | 5 | 1.001 | 0.98098 | -1.021 | 0.98098 | 2021-08-12 |  | 504.7 | 2.4 | 0.4778 | 0.58 | 0.11547 |  |  | 6.4 | 1.2741 | 1.7519 | -0.79634 | 1.7519 | 0.97778 | 0.77096 | 0.78848 | 3.8048 | DOS AÑOS
LUXOMETRO | INTENSIDAD | TECNIMAQ | TMI-LUX | TMI-LUX-0050 | 0,1 Klux | 2,5 a 100 | 10 | ±% | - | ±% | - | ±% | - | ±% | 1 | 0 | 2020-08-20 | 1793-20C | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 7 | 7 | -7 | 7 | 2021-08-13 | 66151 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.057 | 0.057 | 0.057 | -0.057 | 0.057 | 0.98056 | 6.943 | 7.0807 | 1.4123 | DOS AÑOS | LUXOMETRO | 3 COMPROBACIONES ENTRE CALIBRACIONES | √ |  | #DIV/0!
[7 empty] | 10 |  | - |  | - |  | - |  | 2.5 | 2.5 | 2020-08-20 |  | 2.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 3.2 | 3.2 | -3.2 | 3.2 | 2021-08-13 |  | 2.4 | -0.1 | -4 | - | - | - | - | 0.14 | 5.6 | 5.5 | -9.6 | 5.5 | 0.98056 | 2.3 | 2.3456 | 4.2633 | DOS AÑOS
[7 empty] | 10 |  | - |  | - |  | - |  | 5 | 10 | 2020-08-20 |  | 4.99 | -0.01 | -0.2004 | [5 empty] | 1.8 | 1.5996 | -2.0004 | 1.5996 | 2021-08-13 |  | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.45 | 4.5 | 4.5 | -4.5 | 4.5 | 0.98056 | 2.9004 | 2.9579 | 3.3808 | DOS AÑOS
[7 empty] | 10 |  | - |  | - |  | - |  | 8 | 26 | 2020-08-20 |  | 8 | 0 | 0 | [5 empty] | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 1.5 | 2021-08-13 |  | 26.2 | 0.2 | 0.76923 | - | - | - | - | 0.12 | 0.46154 | 0.66154 | 0.30769 | 0.66154 | 0.98056 | 0.83846 | 0.85509 | 11.6947 | DOS AÑOS |  |  |  | 1.4123
[7 empty] | 10 | [8 empty] | 0 | 2020-08-20 | [13 empty] | 2021-08-13 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.057 | 0.057 | 0.057 | -0.057 | 0.057 | 0.98056 | 0.057 | 0.05813 | 172.0273 | DOS AÑOS
[7 empty] | 10 | [7 empty] | 28 | 56 | 2020-08-20 |  | 28 | 0 | 0 | [5 empty] | 3.9 | 3.9 | -3.9 | 3.9 | 2021-08-13 |  | 56.4 | 0.4 | 0.71429 |  |  |  |  | 2.4 | 4.2857 | 4.6857 | -3.5714 | 4.6857 | 0.98056 | 0.78571 | 0.8013 | 12.4798 | DOS AÑOS
[7 empty] | 10 | [7 empty] | 88 | 90 | 2020-08-20 |  | 87.8 | -0.2 | -0.22779 | [5 empty] | 4.4 | 4.1722 | -4.6278 | 4.1722 | 2021-08-13 |  | 89.4 | -0.6 | -0.66667 |  |  |  |  | 3.8 | 4.2222 | 3.6222 | -4.8889 | 3.6222 | 0.98056 | 0.54999 | 0.56089 | 17.8287 | DOS AÑOS
| INCLINACION |  |  |  | 0.1% | 0,5 a 3, 5 | 10 |  | - |  | - |  | - |  | 0.01 | 0 | 2020-08-20 |  | 0 | 0.01 | -0.01 | [5 empty] | 0.07 | 0.06 | -0.08 | 0.06 | 2021-08-13 |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0.058 | 0.058 | -0.058 | 0.058 | 0.98056 | 0.002 | 0.0020397 | 4902.7778 | DOS AÑOS
[7 empty] | 10 | [7 empty] | 1.01 | 1.002 | 2020-08-20 |  | 1 | 0.01 | 0.9901 | [5 empty] | 0.07 | 1.0601 | 0.9201 | 1.0601 | 2021-08-13 |  | 1 | -0.002 | -0.1996 | [5 empty] | 0.058 | -0.1416 | -0.2576 | -0.1416 | 0.98056 | 1.2017 | 1.2255 | 8.1597 | DOS AÑOS
[7 empty] | 10 | [7 empty] | 2.11 | 2.007 | 2020-08-20 |  | 2 | 0.11 | 5.2133 | [5 empty] | 0.07 | 5.2833 | 5.1433 | 5.2833 | 2021-08-13 |  | 2 | -0.007 | -0.34878 | [5 empty] | 0.058 | -0.29078 | -0.40678 | -0.29078 | 0.98056 | 5.574 | 5.6846 | 1.7591 | DOS AÑOS
[7 empty] | 10 | [7 empty] | 2.98 | 3.009 | 2020-08-20 |  | 3 | -0.02 | -0.67114 | [5 empty] | 0.07 | -0.60114 | -0.74114 | -0.60114 | 2021-08-13 |  | 3 | -0.009 | -0.2991 | [5 empty] | 0.058 | -0.2411 | -0.3571 | -0.2411 | 0.98056 | 0.36004 | 0.36718 | 27.2348 | DOS AÑOS
[7 empty] | 10 | [7 empty] | 4.03 | 4.013 | 2020-08-20 |  | 4 | 0.03 | 0.74442 | [5 empty] | 0.07 | 0.81442 | 0.67442 | 0.81442 | 2021-08-13 |  | 4 | -0.013 | -0.32395 | [5 empty] | 0.059 | -0.26495 | -0.38295 | -0.26495 | 0.98056 | 1.0794 | 1.1008 | 9.0846 | DOS AÑOS
[7 empty] | 10 | [8 empty] | 6.027 | [14 empty] | 2021-08-13 |  | 6 | -0.027 | -0.44798 | [5 empty] | 0.063 | -0.38498 | -0.51098 | -0.38498 | 121.6194 | 0.38498 | 0.0031655 | 3159.0773 | DOS AÑOS
[7 empty] | 10 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 2021-08-13 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.058 | 0.058 | -0.058 | 0.058 | 121.6194 | 0.058 | 0.0004769 | 20968.8697 | DOS AÑOS
[7 empty] | 10 | [8 empty] | -1.002 | [14 empty] | 2021-08-13 |  | -1 | 0.002 | -0.1996 | [5 empty] | 0.058 | -0.1416 | -0.2576 | -0.1416 | 121.6194 | 0.1416 | 0.0011643 | 8588.8954 | DOS AÑOS
[7 empty] | 10 | [8 empty] | -2.007 |  |  | 0.43 |  | 0.43 | [5 empty] | 0.04 | 0.47 | 0.39 | 0.47 | 2021-08-13 |  | -2 | 0.007 | -0.34878 | [5 empty] | 0.058 | -0.29078 | -0.40678 | -0.29078 | 121.6194 | 0.76078 | 0.0062554 | 1598.6167 | DOS AÑOS
[7 empty] | 10 | [8 empty] | -3.009 |  |  | 2.03 |  | 2.03 | [5 empty] | 0.04 | 2.07 | 1.99 | 2.07 | 2021-08-13 |  | -3 | 0.009 | -0.2991 | [5 empty] | 0.058 | -0.2411 | -0.3571 | -0.2411 | 121.6194 | 2.3111 | 0.019003 | 526.2399 | DOS AÑOS
[7 empty] | 10 |  | - |  | - |  | - |  |  | -4.013 |  |  | 4.03 |  | 4.03 | [5 empty] | 0.04 | 4.07 | 3.99 | 4.07 | 2021-08-13 |  | -4 | 0.013 | -0.32395 | - | - | - | - | - | 0.059 | -0.26495 | -0.38295 | -0.26495 | 121.6194 | 4.3349 | 0.035644 | 280.5558 | DOS AÑOS
[7 empty] | 10 |  | - |  | - |  | - |  |  | -6.027 | [14 empty] | 2021-08-13 |  | -6 | 0.027 | -0.44798 | - | - | - | - | - | 0.063 | -0.38498 | -0.51098 | -0.38498 | 121.6194 | 0.38498 | 0.0031655 | 3159.0773 | DOS AÑOS
REVOLUCIONES POR MINUTO 2 TIEMPOS | REVOLUCIONES POR MINUTO | TECNIMAQ | INTERFAZ RPM 2T/4T | TMI-RPM0063 | 10 rpm | 10 a 9999 | 2 | ±% | [6 empty] | 600 | 400 | 2020-01-09 | 89921201021 | 402 | 2 | 0.5 |  |  |  |  | 0.37 | 0.0925 | 0.5925 | 0.4075 | 0.5925 | 2021-01-11 | 8992211021 | 599.6 | -0.4 | -0.066667 |  |  |  |  | 0.14 | 0.023333 | -0.37667 | -0.09 | -0.09 | 1.0056 | 0.6825 | 0.67873 | 2.9467 | DOS AÑOS | REVOLUCIONES POR MINUTO | 2 COMPROBACIONES ENTRE CALIBRACIONES | √ | 1.7591 | 0
[7 empty] | 2 | [7 empty] | 800 |  | 2020-01-09 | [13 empty] | 2021-01-11 |  | 800.4 | 0.4 | 0.05 |  |  |  |  | 0.16 | 0.02 | 0.42 | 0.03 | 0.42 | 1.0056 | 0.42 | 0.41768 | 4.7884 | DOS AÑOS
[7 empty] | 2 | [7 empty] | 900 |  | 2020-01-09 | [13 empty] | 2021-01-11 |  | 899.6 | -0.4 | -0.044444 |  |  |  |  | 0.16 | 0.017778 | -0.38222 | -0.062222 | -0.062222 | 1.0056 | 0.062222 | 0.061878 | 32.3214 | DOS AÑOS
[7 empty] | 2 | [7 empty] | 1800 | 1800 | 2020-01-09 |  | 1804 | 4 | 0.22222 |  |  |  |  | 0.38 | 0.021111 | 0.24333 | 0.20111 | 0.24333 | 2021-01-11 |  | 1799.2 | -0.8 | -0.044444 |  |  |  |  | 0.11 | 0.0061111 | -0.79389 | -0.050556 | -0.050556 | 1.0056 | 0.29389 | 0.29227 | 6.8431 | DOS AÑOS
[7 empty] | 2 | [7 empty] | 2500 |  | 2020-01-09 | [13 empty] | 2021-01-11 |  | 2499.8 | -0.2 | -0.008 |  |  |  |  | 0.15 | 0.006 | -0.194 | -0.014 | -0.014 | 1.0056 | 0.014 | 0.013923 | 143.6508 | DOS AÑOS
[7 empty] | 2 |  | - | ±% | - | ±% | - | ±% | 3500 | 3200 | 2020-01-09 |  | 3205 | 5 | 0.15625 | - | - | - | - | 0.5 | 0.015625 | 0.17188 | 0.14062 | 0.17188 | 2021-01-11 |  | 3500 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.14 | 0.004 | 0.004 | -0.004 | 0.004 | 1.0056 | 0.16787 | 0.16695 | 11.9798 | DOS AÑOS
[7 empty] | 2 |  | - |  | - |  | - |  | 4000 | rpm | 2020-01-09 |  |  | - | 0 | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-01-11 |  | 3999.6 | -0.4 | -0.01 | - | - | - | - | 0.15 | 0.00375 | -0.39625 | -0.01375 | -0.01375 | 1.0056 | 0.01375 | 0.013674 | 146.2626 | DOS AÑOS
[7 empty] | 2 |  | - |  | - |  | - |  | 9000 | 9000 | 2020-01-09 |  | 9006 | 6 | 0.066667 | - | - | - | - | 0.38 | 0.0042222 | 0.070889 | 0.062444 | 0.070889 | 2021-01-11 |  | 8999.6 | -0.4 | -0.0044444 | - | - | - | - | 0.16 | 0.0017778 | -0.39822 | -0.0062222 | -0.0062222 | 1.0056 | 0.077111 | 0.076685 | 26.0807 | DOS AÑOS
PROFUNDIMENTRO | LONGITUD | FOWLER | X-TREAD | 3919 | 0.01 mm | 0 a 25 mm | 0.04 | mm | [6 empty] | 0 | mm | [14 empty] | 2021-03-30 | L19802 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0064 |  | 0.0064 | 0.0064 | 0.0064 | 121.25 | 0.0064 | 5.2784e-05 | 757.8125 | DOS AÑOS |  | 2 COMPROBACIONES ENTRE CALIBRACIONES
[7 empty] | 0.04 | [7 empty] | 0.5 | mm | [14 empty] | 2021-03-30 |  | 0.505 | 0.005 | [5 empty] | 0.0064 |  | 0.0114 | 0.0014 | 0.0114 | 121.25 | 0.0114 | 9.4021e-05 | 425.4386 | DOS AÑOS
[7 empty] | 0.04 | [7 empty] | 1 | mm | [14 empty] | 2021-03-30 |  | 0.99 | -0.01 | [5 empty] | 0.0064 |  | -0.0036 | 0.0164 | 0.0164 | 121.25 | 0.0164 | 0.00013526 | 295.7317 | DOS AÑOS
[7 empty] | 0.04 | [7 empty] | 1.6 | mm | [14 empty] | 2021-03-30 |  | 1.6 | 0 | [5 empty] | 0.0064 |  | 0.0064 | 0.0064 | 0.0064 | 121.25 | 0.0064 | 5.2784e-05 | 757.8125 | DOS AÑOS
[7 empty] | 0.04 | [7 empty] | 2 | mm | [14 empty] | 2021-03-30 |  | 1.985 | -0.015 | [5 empty] | 0.0064 |  | -0.0086 | 0.0214 | 0.0214 | 121.25 | 0.0214 | 0.00017649 | 226.6355 | DOS AÑOS
[7 empty] | 0.04 | [7 empty] | 5 | mm | [14 empty] | 2021-03-30 |  | 5 | 0 | [5 empty] | 0.0064 |  | 0.0064 | 0.0064 | 0.0064 | 121.25 | 0.0064 | 5.2784e-05 | 757.8125 | DOS AÑOS
[7 empty] | 0.04 | [7 empty] | 10 | mm | [14 empty] | 2021-03-30 |  | 10 | 0 | [5 empty] | 0.0064 |  | 0.0064 | 0.0064 | 0.0064 | 121.25 | 0.0064 | 5.2784e-05 | 757.8125 | DOS AÑOS
[7 empty] | 0.04 | [7 empty] | 15 | mm | [14 empty] | 2021-03-30 |  | 15 | 0 | [5 empty] | 0.0064 |  | 0.0064 | 0.0064 | 0.0064 | 121.25 | 0.0064 | 5.2784e-05 | 757.8125 | DOS AÑOS
[7 empty] | 0.04 | [7 empty] | 17 | mm | [14 empty] | 2021-03-30 |  | 16.99 | -0.01 | [5 empty] | 0.0064 |  | -0.0036 | 0.0164 | 0.0164 | 121.25 | 0.0164 | 0.00013526 | 295.7317 | DOS AÑOS
[7 empty] | 0.04 | [7 empty] | 20 | mm | [14 empty] | 2021-03-30 |  | 20 | 0 | [5 empty] | 0.0064 |  | 0.0064 | 0.0064 | 0.0064 | 121.25 | 0.0064 | 5.2784e-05 | 757.8125 | DOS AÑOS
TEMPERATURA 2 TIEMPOS | TEMPERATURA | TECNIMAQ | INTERFAZ RPM 2T/4T | TMI-TEM0063 | 1 Grado | 30 a 130 dB | 5 | ±% | - | ±% | - | ±% | - | ±% | 40 | ° C | 2020-01-09 | 89921201005 | 40.4 | -0.4 | -1 | - | - | - | - | 1.45 | 3.625 | 3.225 | -4.025 | 3.225 | 2021-01-11 | 8992211012 | 39.8 | 0.2 | 0.5 | - | - | - | - | 1.48 | 3.7 | 3.9 | -3.5 | 3.9 | 1.0056 | 0.675 | 0.67127 | 7.4486 | DOS AÑOS | TEMPERATURA | 2 COMPROBACIONES ENTRE CALIBRACIONES | √ |  | 0
[7 empty] | 5 |  | - |  | - |  | - |  | 60 | ° C | 2020-01-09 |  | 59.6 | 0.4 | 0.66667 | - | - | - | - | 1.52 | 2.5333 | 2.9333 | -2.1333 | 2.9333 | 2021-01-11 |  | 59.8 | 0.2 | 0.33333 | - | - | - | - | 1.48 | 2.4667 | 2.6667 | -2.2667 | 2.6667 | 1.0056 | 0.26667 | 0.26519 | 18.8542 | DOS AÑOS |  |  |  | 2.5139
[7 empty] | 5 |  | - |  | - |  | - |  | 100 | ° C | 2020-01-09 |  | 99 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1.28 | 1.28 | 2.28 | -0.28 | 2.28 | 2021-01-11 |  | 101 | -1 | -1 | - | - | - | - | 1.28 | 1.28 | 0.28 | -2.28 | 0.28 | 1.0056 | 2 | 1.989 | 2.5139 | DOS AÑOS
SONOMETRO | DECIBELES | EXTECH INSTRUMENTS | 407750 | 3132089 | 0.1 dB |  | 1.5 | dB | [6 empty] | 93.9 | dB | [14 empty] | 2021-08-13 | V-22484 | 93.9 | 0 | [5 empty] | 0.23 |  | 0.23 | -0.23 | 0.23 | 121.6194 | 0.23 | 0.0018911 | 793.1703 | DOS AÑOS
[7 empty] | 1.5 | [7 empty] | 114.4 | dB | [14 empty] | 2021-08-13 |  | 114.3 | -0.1 | [5 empty] | 0.23 |  | 0.13 | -0.33 | 0.13 | 121.6194 | 0.13 | 0.0010689 | 1403.3013 | DOS AÑOS
ESTACION | MAGNITUD | MARCA | MODELO | SERIE | RESOLUCION | RANGO DE MEDICION EQUIPO | EXACTITUD SEGÚN NTC |  | PRECISION SEGÚN NTC |  | RUIDO SEGÚN NTC 5365 / 5.2.7.1. |  | REPETIBILIDAD SEGÚN NTC NTC 4983 / 5.2.7.1. |  | PUNTOS DE CALIBRACION |  | FECHA (T2) | NUMERO CERTIFICADO DE CAL 1 | PROMEDIOS DE INDICACION DEL INSTRUMENTO (Vt2) | ERRORES DE CALIBRACION | ERRORES % | PRECISION | PRECISION % | RUIDO | REPETIBILIDAD | INCERTIDUMBRE DE CALIBRACION | % INCERTIDUMBRE DE CALIBRACION | E = e + U (Donde e es el error y U es la Incert Exp) | E = e - U (Donde e es el error y U es la Incert Exp) | Vt1 Valor maximo entre E+ y E- | FECHA (T1) | NUMERO CERTIFICADO DE CAL 2 | PROMEDIOS DE INDICACION DEL INSTRUMENTO (Vt1) | ERRORES DE CALIBRACION | ERRORES % | PRECISION | PRECISION % | RUIDO | REPETIBILIDAD | INCERTIDUMBRE DE CALIBRACION | % INCERTIDUMBRE DE CALIBRACION | E = e + U (Donde e es el error y U es la Incert Exp) | E = e - U (Donde e es el error y U es la Incert Exp) | Valor maximo entre E+ y E - | T2 - T1 | DESVIACION Vt2 - Vt1 | DERIVA | INTERVALO DETIEMPO EN CALIBRACION VALOR NUMERICO EN AÑOS | INT. CALIBRACION CON CONDICION | ESTACION | METODO DE AJUSTE AUTOMATICO | METODO CARTAS DE CONTROL | #DIV/0! | INTERVALO DE TIEMPO DE COMPROBACIONES VALOR NUMERICO EN AÑOS
1. SE TOMAN LAS INCERTIDUMBRES MAS ALTAS PARA PODER ASEGURAR LA ESCALA COMPLETA
2. ESTADISTICAMENTE DE ACUERDO A LA DERIVA DE LOS EQUIPOS SE PUEDEN CALIBRAR CADA 2 AÑOS
3. ESTADISTICAMENTE DE ACUERDO AL PRCEDIMIENTO DE SELECCIONAR EL INTERVALO MINIMO DE TODA LA TOMA DE DATOS SE PUEDE HACER VERIFICACIONES CADA NUEVE MESES.
4. CABE ANOTAR QUE LOS EQUIPOS SUCEPTIBLES DE REPARACIONES Y AJUSTES NO APLICA ESTE METODO PUES DEBEN SER CALIBRADOS INMEDIATAMENTE.
9
ESTIMACIÓN DE FRECUENCIAS DE CALIBRACIÓN
Fecha de emisión: 2021-02-15
Código: CITB.CL.RG.02
Versión: 03

## MONOXIDO (CO) 4T
| EQUIPO: | GASES 4 TIEMPOS
| MARCA: | ACTIA
| MODELO: | AT505
| SERIE: | 026/18
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS COMUNES PARA LOS INFORMES (ENSAYO, CALIBRACION O MUESTREO) (NTC ISO IEC 17025:2017)
No. | Descripción |  |  | Cumple | Observaciones
1 | Un titulo (por ejemplo, "informe de ensayo", "Certificado de calibración" o "Informe de muestreo") |  |  | Si
2 | El nombre y la dirección del laboratorio. |  |  | Si
3 | El lugar en que se realizan las actividades del laboratorio, incluso cuando se realizan en las instalaciones del cliente o en sitios alejados de las instalaciones permanentes del laboratorio, o en instalaciones temporales o móviles asociadas. |  |  | Si
4 | Identificación única de que todos sus componentes se reconocen como una parte de un informe completo y una clara identificación del final. |  |  | Si
5 | El nombre y la información de contacto del cliente. |  |  | Si
6 | Una descripción, una identificación inequívoca y, cuando sea necesario la condición del ítem. |  |  | Si
7 | Fecha de recepción de los ítems de calibración o ensayo, y la fecha del muestreo, cuando este sea critico para la validez y aplicación de los resultados. |  |  | Si
8 | Fecha de ejecución de la actividad del laboratorio. |  |  | Si
9 | Fecha de emisión del informe. |  |  | Si
10 | Referencia al plan y método de muestreo usados por el laboratorio u otros organismos, cuando sean pertinentes para la validez o aplicación de los resultados. |  |  | Si
11 | Declaración acerca de que los resultados se relacionan solamente con los ítems sometidos a ensayos, calibración o muestreo. |  |  | Si
12 | Resultados con las unidades de medición, cuando sea apropiado. |  |  | Si
13 | Las adiciones, desviaciones o exclusiones del método. |  |  | Si
14 | Identificación de las personas que autorizan el informe. |  |  | Si
15 | Identificación clara cuando los resultados provengan de proveedores externos. NOTA: La inclusión de una declaración que especifique que sin la aprobación del laboratorio no se puede reproducir el informe, excepto cuando se reproduce en su totalidad, puede proporcionar seguridad de que partes de un informe no se sacan de contexto |  |  | Si
Cumplimiento de los requisitos especificos certificados de calibracion (NTC ISO IEC 17025:2017)
No. | Descripción |  |  | Cumple | Observaciones
1 | La incertidumbre de medición del resultado de medición presentado en la misma unida del mesurado o en termino relativo a dicha unidad (ej.: porcentaje) NOTA: De acuerdo con la Guía ISO /IEC99, un resultado de medición se expresa generalmente como un valor de una magnitud única medida, incluyendo la unidad de medición y una incertidumbre de medición. |  |  | SI
2 | Condiciones (por ejemplo, ambientales) en las que se hicieron las calibraciones, que influyen en los resultados de medición |  |  | SI
3 | Declaración que identifique como las mediciones son trazables metrológicamente. |  |  | SI
4 | Resultados antes y después de cualquier ajuste o reparación, si están disponibles |  |  | N/A
5 | Cuando sea pertinente, una declaración de conformidad con los requisitos o especificaciones |  |  | N/A
6 | Cuando sea apropiado, opiniones e interpretaciones. |  |  | N/A
| INTERVALO DE CALIBRACION [%] | ERROR + U EXPANDIDA CAL 2 [%] | ERROR - U EXPANDIDA CAL 2 [%] | Exactitud NTC 5365 Numeral 5.2.7.1 (+) [%] | Exactitud NTC 5365 Numeral 5.2.7.1 (-) [%] | CONFORMIDAD DE ACUERDO A NTC 5365 Numeral 5.2.7.
| 0.994 | 0.017 | -0.025 | 0.1 | -0.1 | PASS
| 4.01 | 0.13 | -0.05 | 0.2 | -0.2 | PASS
| 7.97 | 0.19 | -0.15 | 0.5 | -0.5 | PASS
| 0 | 0.006 | -0.006 | 0.05 | -0.05 | PASS
| 0.994 | 0.021 | -0.021 | 0.1 | -0.1 | PASS
| 4.01 | 0.09 | -0.09 | 0.2 | -0.2 | PASS
| 7.97 | 0.17 | -0.17 | 0.5 | -0.5 | PASS
| 0 | 0.006 | -0.006 | 0.05 | -0.05 | PASS
CONFIRMACION METROLOGICA RESPECTO AL RUIDO
| INTERVALO DE CALIBRACION [%] | RUIDO CAL 2 | Ruido NTC 4983 Numeral 5.2.7.1 (+) [%] | CONFORMIDAD DE ACUERDO A NTC 4983 Numeral 5.2.7.
| 0.994 | 0 | 0.04 | PASS
| 4.01 | 0 | 0.08 | PASS
| 7.97 | 0.003 | 0.16 | PASS
| 0 | 0 | 0.02 | PASS
CONFIRMACION METROLOGICA RESPECTO A LA REPETIBILIDAD
| INTERVALO DE CALIBRACION [%] | REPETIBILIDAD CAL 2 | Repetibilidad NTC 4983 Numeral 5.2.7.1 (+) [%] | CONFORMIDAD DE ACUERDO A NTC 4983 Numeral 5.2.7.
| 0.994 | 0 | 0.04 | PASS
| 4.01 | 0 | 0.08 | PASS
| 7.97 | 0 | 0.16 | PASS
| 0 | 0 | 0.02 | PASS
| 0.994 | 0 | 0.04 | PASS
| 4.01 | 0 | 0.08 | PASS
| 7.97 | 0 | 0.16 | PASS
| 0 | 0 | 0.02 | PASS
REGISTRO DE CONFIRMACIÓN METROLOGICA
Fecha de emisión: 2021-02-16
Código: CITB.CL.RG.03
Versión: 02

## DIOXIDO (CO2) 4T
| EQUIPO: | GASES 4 TIEMPOS
| MARCA: | ACTIA
| MODELO: | AT505
| SERIE: | 026/18
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS COMUNES PARA LOS INFORMES (ENSAYO, CALIBRACION O MUESTREO) (NTC ISO IEC 17025:2017)
No. | Descripción |  |  | Cumple | Observaciones
1 | Un titulo (por ejemplo, "informe de ensayo", "Certificado de calibración" o "Informe de muestreo") |  |  | Si
2 | El nombre y la dirección del laboratorio. |  |  | Si
3 | El lugar en que se realizan las actividades del laboratorio, incluso cuando se realizan en las instalaciones del cliente o en sitios alejados de las instalaciones permanentes del laboratorio, o en instalaciones temporales o móviles asociadas. |  |  | Si
4 | Identificación única de que todos sus componentes se reconocen como una parte de un informe completo y una clara identificación del final. |  |  | Si
5 | El nombre y la información de contacto del cliente. |  |  | Si
6 | Una descripción, una identificación inequívoca y, cuando sea necesario la condición del ítem. |  |  | Si
7 | Fecha de recepción de los ítems de calibración o ensayo, y la fecha del muestreo, cuando este sea critico para la validez y aplicación de los resultados. |  |  | Si
8 | Fecha de ejecución de la actividad del laboratorio. |  |  | Si
9 | Fecha de emisión del informe. |  |  | Si
10 | Referencia al plan y método de muestreo usados por el laboratorio u otros organismos, cuando sean pertinentes para la validez o aplicación de los resultados. |  |  | Si
11 | Declaración acerca de que los resultados se relacionan solamente con los ítems sometidos a ensayos, calibración o muestreo. |  |  | Si
12 | Resultados con las unidades de medición, cuando sea apropiado. |  |  | Si
13 | Las adiciones, desviaciones o exclusiones del método. |  |  | Si
14 | Identificación de las personas que autorizan el informe. |  |  | Si
15 | Identificación clara cuando los resultados provengan de proveedores externos. NOTA: La inclusión de una declaración que especifique que sin la aprobación del laboratorio no se puede reproducir el informe, excepto cuando se reproduce en su totalidad, puede proporcionar seguridad de que partes de un informe no se sacan de contexto |  |  | Si
Cumplimiento de los requisitos especificos certificados de calibracion (NTC ISO IEC 17025:2017)
No. | Descripción |  |  | Cumple | Observaciones
1 | La incertidumbre de medición del resultado de medición presentado en la misma unida del mesurado o en termino relativo a dicha unidad (ej.: porcentaje) NOTA: De acuerdo con la Guía ISO /IEC99, un resultado de medición se expresa generalmente como un valor de una magnitud única medida, incluyendo la unidad de medición y una incertidumbre de medición. |  |  | SI
2 | Condiciones (por ejemplo, ambientales) en las que se hicieron las calibraciones, que influyen en los resultados de medición |  |  | SI
3 | Declaración que identifique como las mediciones son trazables metrológicamente. |  |  | SI
4 | Resultados antes y después de cualquier ajuste o reparación, si están disponibles |  |  | N/A
5 | Cuando sea pertinente, una declaración de conformidad con los requisitos o especificaciones |  |  | N/A
6 | Cuando sea apropiado, opiniones e interpretaciones. |  |  | N/A
| INTERVALO DE CALIBRACION [%] | ERROR + U EXPANDIDA CAL 2 [%] | ERROR - U EXPANDIDA CAL 2 [%] | Exactitud NTC 5365 Numeral 5.2.7.1 (+) [%] | Exactitud NTC 5365 Numeral 5.2.7.1 (-) [%] | CONFORMIDAD DE ACUERDO A NTC 5365 Numeral 5.2.7.
| 5.98 | 0.17 | 0.17 | 0.4 | -0.4 | PASS
| 10.5 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | -0.8 | PASS
| 13.02 | 0.15 | 0.15 | 0.8 | -0.8 | PASS
| 0 | 0.058 | 0.058 | 0.1 | -0.1 | PASS
| 5.98 | 0.12 | 0.12 | 0.4 | -0.4 | PASS
| 10.5 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | -0.8 | PASS
| 13.02 | 0.15 | 0.15 | 0.8 | -0.8 | PASS
| 0 | 0.058 | 0.058 | 0.1 | -0.1 | PASS
CONFIRMACION METROLOGICA RESPECTO AL RUIDO
| INTERVALO DE CALIBRACION [%] | RUIDO CAL 2 | Ruido NTC 4983 Numeral 5.2.7.1 (+) [%] | CONFORMIDAD DE ACUERDO A NTC 4983 Numeral 5.2.7.
| 5.98 | 0 | 0.2 | PASS
| 10.5 | 0 | 0.2 | PASS
| 13.02 | 0 | 0.2 | PASS
| 0 | 0 | 0.2 | PASS
CONFIRMACION METROLOGICA RESPECTO A LA REPETIBILIDAD
| INTERVALO DE CALIBRACION [%] | REPETIBILIDAD CAL 2 | Repetibilidad NTC 4983 Numeral 5.2.7.1 (+) [%] | CONFORMIDAD DE ACUERDO A NTC 4983 Numeral 5.2.7.
| 5.98 | 0 | 0.3 | PASS
| 10.5 | 0 | 0.3 | PASS
| 13.02 | 0 | 0.3 | PASS
| 0 | 0 | 0.3 | PASS
| 5.98 | 0 | 0.3 | PASS
| 10.5 | 0 | 0.3 | PASS
| 13.02 | 0 | 0.3 | PASS
| 0 | 0 | 0.3 | PASS
REGISTRO DE CONFIRMACIÓN METROLOGICA
Fecha de emisión: 2021-02-16
Código: CITB.CL.RG.03
Versión: 02

## HIDROCARBUROS (HC) 4T
| EQUIPO: | GASES 4 TIEMPOS
| MARCA: | ACTIA
| MODELO: | AT505
| SERIE: | 026/18
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS COMUNES PARA LOS INFORMES (ENSAYO, CALIBRACION O MUESTREO) (NTC ISO IEC 17025:2017)
No. | Descripción |  |  | Cumple | Observaciones
1 | Un titulo (por ejemplo, "informe de ensayo", "Certificado de calibración" o "Informe de muestreo") |  |  | Si
2 | El nombre y la dirección del laboratorio. |  |  | Si
3 | El lugar en que se realizan las actividades del laboratorio, incluso cuando se realizan en las instalaciones del cliente o en sitios alejados de las instalaciones permanentes del laboratorio, o en instalaciones temporales o móviles asociadas. |  |  | Si
4 | Identificación única de que todos sus componentes se reconocen como una parte de un informe completo y una clara identificación del final. |  |  | Si
5 | El nombre y la información de contacto del cliente. |  |  | Si
6 | Una descripción, una identificación inequívoca y, cuando sea necesario la condición del ítem. |  |  | Si
7 | Fecha de recepción de los ítems de calibración o ensayo, y la fecha del muestreo, cuando este sea critico para la validez y aplicación de los resultados. |  |  | Si
8 | Fecha de ejecución de la actividad del laboratorio. |  |  | Si
9 | Fecha de emisión del informe. |  |  | Si
10 | Referencia al plan y método de muestreo usados por el laboratorio u otros organismos, cuando sean pertinentes para la validez o aplicación de los resultados. |  |  | Si
11 | Declaración acerca de que los resultados se relacionan solamente con los ítems sometidos a ensayos, calibración o muestreo. |  |  | Si
12 | Resultados con las unidades de medición, cuando sea apropiado. |  |  | Si
13 | Las adiciones, desviaciones o exclusiones del método. |  |  | Si
14 | Identificación de las personas que autorizan el informe. |  |  | Si
15 | Identificación clara cuando los resultados provengan de proveedores externos. NOTA: La inclusión de una declaración que especifique que sin la aprobación del laboratorio no se puede reproducir el informe, excepto cuando se reproduce en su totalidad, puede proporcionar seguridad de que partes de un informe no se sacan de contexto |  |  | Si
Cumplimiento de los requisitos especificos certificados de calibracion (NTC ISO IEC 17025:2017)
No. | Descripción |  |  | Cumple | Observaciones
1 | La incertidumbre de medición del resultado de medición presentado en la misma unida del mesurado o en termino relativo a dicha unidad (ej.: porcentaje) NOTA: De acuerdo con la Guía ISO /IEC99, un resultado de medición se expresa generalmente como un valor de una magnitud única medida, incluyendo la unidad de medición y una incertidumbre de medición. |  |  | SI
2 | Condiciones (por ejemplo, ambientales) en las que se hicieron las calibraciones, que influyen en los resultados de medición |  |  | SI
3 | Declaración que identifique como las mediciones son trazables metrológicamente. |  |  | SI
4 | Resultados antes y después de cualquier ajuste o reparación, si están disponibles |  |  | N/A
5 | Cuando sea pertinente, una declaración de conformidad con los requisitos o especificaciones |  |  | N/A
6 | Cuando sea apropiado, opiniones e interpretaciones. |  |  | N/A
| INTERVALO DE CALIBRACION [%] | ERROR + U EXPANDIDA CAL 2 [%] | ERROR - U EXPANDIDA CAL 2 [%] | Exactitud NTC 5365 Numeral 5.2.7.1 (+) [%] | Exactitud NTC 5365 Numeral 5.2.7.1 (-) [%] | CONFORMIDAD DE ACUERDO A NTC 5365 Numeral 5.2.7.
| 158.5 | 3.3 | -3.3 | 50 | -50 | PASS
| 640 | 13 | -13 | 50 | -50 | PASS
| 1708 | 35 | -35 | 100 | -100 | PASS
| 0 | 0.58 | -0.58 | 50 | -50 | PASS
| 158.5 | 3.3 | -3.3 | 50 | -50 | PASS
| 640 | 13 | -13 | 50 | -50 | PASS
| 1708 | 35 | -35 | 100 | -100 | PASS
| 0 | 0.58 | -0.58 | 50 | -50 | PASS
CONFIRMACION METROLOGICA RESPECTO AL RUIDO
| INTERVALO DE CALIBRACION [%] | RUIDO CAL 2 | Ruido NTC 4983 Numeral 5.2.7.1 (+) [%] | CONFORMIDAD DE ACUERDO A NTC 4983 Numeral 5.2.7.
| 159.5 | 0.6 | 8 | PASS
| 635 | 0 | 8 | PASS
| 1691 | 0 | 16 | PASS
| 0 | 0 | 8 | PASS
CONFIRMACION METROLOGICA RESPECTO A LA REPETIBILIDAD
| INTERVALO DE CALIBRACION [%] | REPETIBILIDAD CAL 2 | Ruido NTC 4983 Numeral 5.2.7.1 (+) [%] | CONFORMIDAD DE ACUERDO A NTC 4983 Numeral 5.2.7.
| 158.5 | 1 | 10 | PASS
| 640 | 0 | 10 | PASS
| 1708 | 0 | 20 | PASS
| 0 | 0 | 10 | PASS
| 158.5 | 0 | 10 | PASS
| 640 | 0 | 10 | PASS
| 1708 | 0 | 20 | PASS
| 0 | 0 | 10 | PASS
REGISTRO DE CONFIRMACIÓN METROLOGICA
Fecha de emisión: 2021-02-16
Código: CITB.CL.RG.03
Versión: 02

## OXIGENO (O2) 4T
| EQUIPO: | GASES 4 TIEMPOS
| MARCA: | ACTIA
| MODELO: | AT505
| SERIE: | 026/18
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS COMUNES PARA LOS INFORMES (ENSAYO, CALIBRACION O MUESTREO) (NTC ISO IEC 17025:2017)
No. | Descripción |  |  | Cumple | Observaciones
1 | Un titulo (por ejemplo, "informe de ensayo", "Certificado de calibración" o "Informe de muestreo") |  |  | Si
2 | El nombre y la dirección del laboratorio. |  |  | Si
3 | El lugar en que se realizan las actividades del laboratorio, incluso cuando se realizan en las instalaciones del cliente o en sitios alejados de las instalaciones permanentes del laboratorio, o en instalaciones temporales o móviles asociadas. |  |  | Si
4 | Identificación única de que todos sus componentes se reconocen como una parte de un informe completo y una clara identificación del final. |  |  | Si
5 | El nombre y la información de contacto del cliente. |  |  | Si
6 | Una descripción, una identificación inequívoca y, cuando sea necesario la condición del ítem. |  |  | Si
7 | Fecha de recepción de los ítems de calibración o ensayo, y la fecha del muestreo, cuando este sea critico para la validez y aplicación de los resultados. |  |  | Si
8 | Fecha de ejecución de la actividad del laboratorio. |  |  | Si
9 | Fecha de emisión del informe. |  |  | Si
10 | Referencia al plan y método de muestreo usados por el laboratorio u otros organismos, cuando sean pertinentes para la validez o aplicación de los resultados. |  |  | Si
11 | Declaración acerca de que los resultados se relacionan solamente con los ítems sometidos a ensayos, calibración o muestreo. |  |  | Si
12 | Resultados con las unidades de medición, cuando sea apropiado. |  |  | Si
13 | Las adiciones, desviaciones o exclusiones del método. |  |  | Si
14 | Identificación de las personas que autorizan el informe. |  |  | Si
15 | Identificación clara cuando los resultados provengan de proveedores externos. NOTA: La inclusión de una declaración que especifique que sin la aprobación del laboratorio no se puede reproducir el informe, excepto cuando se reproduce en su totalidad, puede proporcionar seguridad de que partes de un informe no se sacan de contexto |  |  | Si
Cumplimiento de los requisitos especificos certificados de calibracion (NTC ISO IEC 17025:2017)
No. | Descripción |  |  | Cumple | Observaciones
1 | La incertidumbre de medición del resultado de medición presentado en la misma unida del mesurado o en termino relativo a dicha unidad (ej.: porcentaje) NOTA: De acuerdo con la Guía ISO /IEC99, un resultado de medición se expresa generalmente como un valor de una magnitud única medida, incluyendo la unidad de medición y una incertidumbre de medición. |  |  | SI
2 | Condiciones (por ejemplo, ambientales) en las que se hicieron las calibraciones, que influyen en los resultados de medición |  |  | SI
3 | Declaración que identifique como las mediciones son trazables metrológicamente. |  |  | SI
4 | Resultados antes y después de cualquier ajuste o reparación, si están disponibles |  |  | N/A
5 | Cuando sea pertinente, una declaración de conformidad con los requisitos o especificaciones |  |  | N/A
6 | Cuando sea apropiado, opiniones e interpretaciones. |  |  | N/A
| INTERVALO DE CALIBRACION [%] | ERROR + U EXPANDIDA CAL 2 [%] | ERROR - U EXPANDIDA CAL 2 [%] | Exactitud NTC 5365 Numeral 5.2.7.1 (+) [%] | Exactitud NTC 5365 Numeral 5.2.7.1 (-) [%] | CONFORMIDAD DE ACUERDO A NTC 5365 Numeral 5.2.7.
| 0 | 0.058 | -0.058 | 0.5 | -0.5 | PASS
| 0 | 0.058 | -0.058 | 0.5 | -0.5 | PASS
| 0 | 0.058 | -0.058 | 0.5 | -0.5 | PASS
| 0 | 0.058 | -0.058 | 0.5 | -0.5 | PASS
| 0 | 0.058 | -0.058 | 0.5 | -0.5 | PASS
| 0 | 0.058 | -0.058 | 0.5 | -0.5 | PASS
| 0 | 0.058 | -0.058 | 0.5 | -0.5 | PASS
| 0 | 0.058 | -0.058 | 0.5 | -0.5 | PASS
CONFIRMACION METROLOGICA RESPECTO AL RUIDO
| INTERVALO DE CALIBRACION [%] | RUIDO CAL 2 | Ruido NTC 4983 Numeral 5.2.7.1 (+) [%] | CONFORMIDAD DE ACUERDO A NTC 4983 Numeral 5.2.7.
| 0 | 0 | 0.3 | PASS
| 0 | 0 | 0.3 | PASS
| 0 | 0.004 | 0.3 | PASS
| 0 | 0 | 0.3 | PASS
CONFIRMACION METROLOGICA RESPECTO A LA REPETIBILIDAD
| INTERVALO DE CALIBRACION [%] | REPETIBILIDAD CAL 2 | Ruido NTC 4983 Numeral 5.2.7.1 (+) [%] | CONFORMIDAD DE ACUERDO A NTC 4983 Numeral 5.2.7.
| 0 | 0 | 0.4 | PASS
| 0 | 0 | 0.4 | PASS
| 0 | 0 | 0.4 | PASS
| 0 | 0 | 0.4 | PASS
| 0 | 0 | 0.4 | PASS
| 0 | 0 | 0.4 | PASS
| 0 | 0 | 0.4 | PASS
| 0 | 0.01 | 0.4 | PASS
REGISTRO DE CONFIRMACIÓN METROLOGICA
Fecha de emisión: 2021-02-16
Código: CITB.CL.RG.03
Versión: 02

## TEMPERATURA (TEM) 4T
| EQUIPO: | TEMPERATURA 4 TIEMPOS
| MARCA: | BRAIN BEE
| MODELO: | MGT 300 EVO
| SERIE: | 170228000012
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS COMUNES PARA LOS INFORMES (ENSAYO, CALIBRACION O MUESTREO) (NTC ISO IEC 17025:2017)
No. | Descripción |  |  | Cumple | Observaciones
1 | Un titulo (por ejemplo, "informe de ensayo", "Certificado de calibración" o "Informe de muestreo") |  |  | Si
2 | El nombre y la dirección del laboratorio. |  |  | Si
3 | El lugar en que se realizan las actividades del laboratorio, incluso cuando se realizan en las instalaciones del cliente o en sitios alejados de las instalaciones permanentes del laboratorio, o en instalaciones temporales o móviles asociadas. |  |  | Si
4 | Identificación única de que todos sus componentes se reconocen como una parte de un informe completo y una clara identificación del final. |  |  | Si
5 | El nombre y la información de contacto del cliente. |  |  | Si
6 | Una descripción, una identificación inequívoca y, cuando sea necesario la condición del ítem. |  |  | Si
7 | Fecha de recepción de los ítems de calibración o ensayo, y la fecha del muestreo, cuando este sea critico para la validez y aplicación de los resultados. |  |  | Si
8 | Fecha de ejecución de la actividad del laboratorio. |  |  | Si
9 | Fecha de emisión del informe. |  |  | Si
10 | Referencia al plan y método de muestreo usados por el laboratorio u otros organismos, cuando sean pertinentes para la validez o aplicación de los resultados. |  |  | Si
11 | Declaración acerca de que los resultados se relacionan solamente con los ítems sometidos a ensayos, calibración o muestreo. |  |  | Si
12 | Resultados con las unidades de medición, cuando sea apropiado. |  |  | Si
13 | Las adiciones, desviaciones o exclusiones del método. |  |  | Si
14 | Identificación de las personas que autorizan el informe. |  |  | Si
15 | Identificación clara cuando los resultados provengan de proveedores externos. NOTA: La inclusión de una declaración que especifique que sin la aprobación del laboratorio no se puede reproducir el informe, excepto cuando se reproduce en su totalidad, puede proporcionar seguridad de que partes de un informe no se sacan de contexto |  |  | Si
Cumplimiento de los requisitos especificos certificados de calibracion (NTC ISO IEC 17025:2017)
No. | Descripción |  |  | Cumple | Observaciones
1 | La incertidumbre de medición del resultado de medición presentado en la misma unida del mesurado o en termino relativo a dicha unidad (ej.: porcentaje) NOTA: De acuerdo con la Guía ISO /IEC99, un resultado de medición se expresa generalmente como un valor de una magnitud única medida, incluyendo la unidad de medición y una incertidumbre de medición. |  |  | SI
2 | Condiciones (por ejemplo, ambientales) en las que se hicieron las calibraciones, que influyen en los resultados de medición |  |  | SI
3 | Declaración que identifique como las mediciones son trazables metrológicamente. |  |  | SI
4 | Resultados antes y después de cualquier ajuste o reparación, si están disponibles |  |  | N/A
5 | Cuando sea pertinente, una declaración de conformidad con los requisitos o especificaciones |  |  | N/A
6 | Cuando sea apropiado, opiniones e interpretaciones. |  |  | N/A
| INTERVALO DE CALIBRACION [%] | ERROR + U EXPANDIDA CAL 2 [%] | ERROR - U EXPANDIDA CAL 2 [%] | Exactitud NTC 5365 Numeral 5.2.7.1 (+) [%] | Exactitud NTC 5365 Numeral 5.2.7.1 (-) [%] | CONFORMIDAD DE ACUERDO A NTC 5365 Numeral 5.2.7.
| 39.76 | 3.0666 | -1.2866 | 5 | -5 | PASS
| 59.71 | 1.4276 | -1.7476 | 5 | -5 | PASS
| 99.5 | 1.0927 | -1.5127 | 5 | -5 | PASS
REGISTRO DE CONFIRMACIÓN METROLOGICA
Fecha de emisión: 2021-02-16
Código: CITB.CL.RG.03
Versión: 02

## VIBRACION RPM
| EQUIPO: | REVOLUCIONES POR MINUTO 4 TIEMPOS
| MARCA: | BRAIN BEE
| MODELO: | MGT 300 EVO
| SERIE: | 170228000012
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS COMUNES PARA LOS INFORMES (ENSAYO, CALIBRACION O MUESTREO) (NTC ISO IEC 17025:2017)
No. | Descripción |  |  | Cumple | Observaciones
1 | Un titulo (por ejemplo, "informe de ensayo", "Certificado de calibración" o "Informe de muestreo") |  |  | Si
2 | El nombre y la dirección del laboratorio. |  |  | Si
3 | El lugar en que se realizan las actividades del laboratorio, incluso cuando se realizan en las instalaciones del cliente o en sitios alejados de las instalaciones permanentes del laboratorio, o en instalaciones temporales o móviles asociadas. |  |  | Si
4 | Identificación única de que todos sus componentes se reconocen como una parte de un informe completo y una clara identificación del final. |  |  | Si
5 | El nombre y la información de contacto del cliente. |  |  | Si
6 | Una descripción, una identificación inequívoca y, cuando sea necesario la condición del ítem. |  |  | Si
7 | Fecha de recepción de los ítems de calibración o ensayo, y la fecha del muestreo, cuando este sea critico para la validez y aplicación de los resultados. |  |  | Si
8 | Fecha de ejecución de la actividad del laboratorio. |  |  | Si
9 | Fecha de emisión del informe. |  |  | Si
10 | Referencia al plan y método de muestreo usados por el laboratorio u otros organismos, cuando sean pertinentes para la validez o aplicación de los resultados. |  |  | Si
11 | Declaración acerca de que los resultados se relacionan solamente con los ítems sometidos a ensayos, calibración o muestreo. |  |  | Si
12 | Resultados con las unidades de medición, cuando sea apropiado. |  |  | Si
13 | Las adiciones, desviaciones o exclusiones del método. |  |  | Si
14 | Identificación de las personas que autorizan el informe. |  |  | Si
15 | Identificación clara cuando los resultados provengan de proveedores externos. NOTA: La inclusión de una declaración que especifique que sin la aprobación del laboratorio no se puede reproducir el informe, excepto cuando se reproduce en su totalidad, puede proporcionar seguridad de que partes de un informe no se sacan de contexto |  |  | Si
Cumplimiento de los requisitos especificos certificados de calibracion (NTC ISO IEC 17025:2017)
No. | Descripción |  |  | Cumple | Observaciones
1 | La incertidumbre de medición del resultado de medición presentado en la misma unida del mesurado o en termino relativo a dicha unidad (ej.: porcentaje) NOTA: De acuerdo con la Guía ISO /IEC99, un resultado de medición se expresa generalmente como un valor de una magnitud única medida, incluyendo la unidad de medición y una incertidumbre de medición. |  |  | SI
2 | Condiciones (por ejemplo, ambientales) en las que se hicieron las calibraciones, que influyen en los resultados de medición |  |  | SI
3 | Declaración que identifique como las mediciones son trazables metrológicamente. |  |  | SI
4 | Resultados antes y después de cualquier ajuste o reparación, si están disponibles |  |  | N/A
5 | Cuando sea pertinente, una declaración de conformidad con los requisitos o especificaciones |  |  | N/A
6 | Cuando sea apropiado, opiniones e interpretaciones. |  |  | N/A
SENSOR DE VIBRACION
| INTERVALO DE CALIBRACION [%] | ERROR + U EXPANDIDA CAL 2 [%] | ERROR - U EXPANDIDA CAL 2 [%] | Exactitud NTC 5365 Numeral 5.2.7.1 (+) [%] | Exactitud NTC 5365 Numeral 5.2.7.1 (-) [%] | CONFORMIDAD DE ACUERDO A NTC 5365 Numeral 5.2.7.
| 399.4 | 1.6274 | -1.327 | 2 | -2 | PASS
| 498.8 | 1.4435 | -0.96231 | 2 | -2 | PASS
| 800.7 | 0.72437 | -0.89921 | 2 | -2 | PASS
| 997.5 | 0.95238 | -0.45113 | 2 | -2 | PASS
| 1800 | 0.51111 | -0.51111 | 2 | -2 | PASS
| 2499 | 0.52021 | -0.44018 | 2 | -2 | PASS
| 3000 | 0.43333 | -0.43333 | 2 | -2 | PASS
| 3999 | 0.45011 | -0.4001 | 2 | -2 | PASS
| 7001 | 0.39994 | -0.42851 | 2 | -2 | PASS
| 9004 | 0.3665 | -0.45535 | 2 | -2 | PASS
REGISTRO DE CONFIRMACIÓN METROLOGICA
Fecha de emisión: 2021-02-16
Código: CITB.CL.RG.03
Versión: 02

## BATERIA RPM
| EQUIPO: | REVOLUCIONES POR MINUTO 4 TIEMPOS
| MARCA: | BRAIN BEE
| MODELO: | MGT 300 EVO
| SERIE: | 170228000012
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS COMUNES PARA LOS INFORMES (ENSAYO, CALIBRACION O MUESTREO) (NTC ISO IEC 17025:2017)
No. | Descripción |  |  | Cumple | Observaciones
1 | Un titulo (por ejemplo, "informe de ensayo", "Certificado de calibración" o "Informe de muestreo") |  |  | Si
2 | El nombre y la dirección del laboratorio. |  |  | Si
3 | El lugar en que se realizan las actividades del laboratorio, incluso cuando se realizan en las instalaciones del cliente o en sitios alejados de las instalaciones permanentes del laboratorio, o en instalaciones temporales o móviles asociadas. |  |  | Si
4 | Identificación única de que todos sus componentes se reconocen como una parte de un informe completo y una clara identificación del final. |  |  | Si
5 | El nombre y la información de contacto del cliente. |  |  | Si
6 | Una descripción, una identificación inequívoca y, cuando sea necesario la condición del ítem. |  |  | Si
7 | Fecha de recepción de los ítems de calibración o ensayo, y la fecha del muestreo, cuando este sea critico para la validez y aplicación de los resultados. |  |  | Si
8 | Fecha de ejecución de la actividad del laboratorio. |  |  | Si
9 | Fecha de emisión del informe. |  |  | Si
10 | Referencia al plan y método de muestreo usados por el laboratorio u otros organismos, cuando sean pertinentes para la validez o aplicación de los resultados. |  |  | Si
11 | Declaración acerca de que los resultados se relacionan solamente con los ítems sometidos a ensayos, calibración o muestreo. |  |  | Si
12 | Resultados con las unidades de medición, cuando sea apropiado. |  |  | Si
13 | Las adiciones, desviaciones o exclusiones del método. |  |  | Si
14 | Identificación de las personas que autorizan el informe. |  |  | Si
15 | Identificación clara cuando los resultados provengan de proveedores externos. NOTA: La inclusión de una declaración que especifique que sin la aprobación del laboratorio no se puede reproducir el informe, excepto cuando se reproduce en su totalidad, puede proporcionar seguridad de que partes de un informe no se sacan de contexto |  |  | Si
Cumplimiento de los requisitos especificos certificados de calibracion (NTC ISO IEC 17025:2017)
No. | Descripción |  |  | Cumple | Observaciones
1 | La incertidumbre de medición del resultado de medición presentado en la misma unida del mesurado o en termino relativo a dicha unidad (ej.: porcentaje) NOTA: De acuerdo con la Guía ISO /IEC99, un resultado de medición se expresa generalmente como un valor de una magnitud única medida, incluyendo la unidad de medición y una incertidumbre de medición. |  |  | SI
2 | Condiciones (por ejemplo, ambientales) en las que se hicieron las calibraciones, que influyen en los resultados de medición |  |  | SI
3 | Declaración que identifique como las mediciones son trazables metrológicamente. |  |  | SI
4 | Resultados antes y después de cualquier ajuste o reparación, si están disponibles |  |  | N/A
5 | Cuando sea pertinente, una declaración de conformidad con los requisitos o especificaciones |  |  | N/A
6 | Cuando sea apropiado, opiniones e interpretaciones. |  |  | N/A
SENSOR DE VIBRACION
| INTERVALO DE CALIBRACION [%] | ERROR + U EXPANDIDA CAL 2 [%] | ERROR - U EXPANDIDA CAL 2 [%] | Exactitud NTC 5365 Numeral 5.2.7.1 (+) [%] | Exactitud NTC 5365 Numeral 5.2.7.1 (-) [%] | CONFORMIDAD DE ACUERDO A NTC 5365 Numeral 5.2.7.
| 399.4 | 1.6274 | -1.327 | 2 | -2 | PASS
| 500.6 | 1.0787 | -1.3184 | 2 | -2 | PASS
| 800.7 | 0.72437 | -0.89921 | 2 | -2 | PASS
| 997.5 | 0.95238 | -0.45113 | 2 | -2 | PASS
| 1800 | 1.6278 | 0.59444 | 2 | -2 | PASS
| 2499 | 1.7207 | 0.7603 | 2 | -2 | PASS
| 3000 | 1.8 | 0.86667 | 2 | -2 | PASS
| 3999 | 1.7004 | 0.85021 | 2 | -2 | PASS
| 7001 | 0.82845 | 0 | 2 | -2 | PASS
| 9004 | 0.69969 | -0.12217 | 2 | -2 | PASS
REGISTRO DE CONFIRMACIÓN METROLOGICA
Fecha de emisión: 2021-02-16
Código: CITB.CL.RG.03
Versión: 02

## FRENOMETRO (FUERZA)
| EQUIPO: | FRENOMETRO MOTOS
| MARCA: | VAMAG
| MODELO: | RBT 1000 PN FW
| SERIE: | 18062312
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS COMUNES PARA LOS INFORMES (ENSAYO, CALIBRACION O MUESTREO) (NTC ISO IEC 17025:2017)
No. | Descripción |  |  | Cumple | Observaciones
1 | Un titulo (por ejemplo, "informe de ensayo", "Certificado de calibración" o "Informe de muestreo") |  |  | Si
2 | El nombre y la dirección del laboratorio. |  |  | Si
3 | El lugar en que se realizan las actividades del laboratorio, incluso cuando se realizan en las instalaciones del cliente o en sitios alejados de las instalaciones permanentes del laboratorio, o en instalaciones temporales o móviles asociadas. |  |  | Si
4 | Identificación única de que todos sus componentes se reconocen como una parte de un informe completo y una clara identificación del final. |  |  | Si
5 | El nombre y la información de contacto del cliente. |  |  | Si
6 | Una descripción, una identificación inequívoca y, cuando sea necesario la condición del ítem. |  |  | Si
7 | Fecha de recepción de los ítems de calibración o ensayo, y la fecha del muestreo, cuando este sea critico para la validez y aplicación de los resultados. |  |  | Si
8 | Fecha de ejecución de la actividad del laboratorio. |  |  | Si
9 | Fecha de emisión del informe. |  |  | Si
10 | Referencia al plan y método de muestreo usados por el laboratorio u otros organismos, cuando sean pertinentes para la validez o aplicación de los resultados. |  |  | Si
11 | Declaración acerca de que los resultados se relacionan solamente con los ítems sometidos a ensayos, calibración o muestreo. |  |  | Si
12 | Resultados con las unidades de medición, cuando sea apropiado. |  |  | Si
13 | Las adiciones, desviaciones o exclusiones del método. |  |  | Si
14 | Identificación de las personas que autorizan el informe. |  |  | Si
15 | Identificación clara cuando los resultados provengan de proveedores externos. NOTA: La inclusión de una declaración que especifique que sin la aprobación del laboratorio no se puede reproducir el informe, excepto cuando se reproduce en su totalidad, puede proporcionar seguridad de que partes de un informe no se sacan de contexto |  |  | Si
Cumplimiento de los requisitos especificos certificados de calibracion (NTC ISO IEC 17025:2017)
No. | Descripción |  |  | Cumple | Observaciones
1 | La incertidumbre de medición del resultado de medición presentado en la misma unida del mesurado o en termino relativo a dicha unidad (ej.: porcentaje) NOTA: De acuerdo con la Guía ISO /IEC99, un resultado de medición se expresa generalmente como un valor de una magnitud única medida, incluyendo la unidad de medición y una incertidumbre de medición. |  |  | SI
2 | Condiciones (por ejemplo, ambientales) en las que se hicieron las calibraciones, que influyen en los resultados de medición |  |  | SI
3 | Declaración que identifique como las mediciones son trazables metrológicamente. |  |  | SI
4 | Resultados antes y después de cualquier ajuste o reparación, si están disponibles |  |  | N/A
5 | Cuando sea pertinente, una declaración de conformidad con los requisitos o especificaciones |  |  | N/A
6 | Cuando sea apropiado, opiniones e interpretaciones. |  |  | N/A
| INTERVALO DE CALIBRACION [N] | ERROR + U EXPANDIDA CAL 2 [mm] | ERROR - U EXPANDIDA CAL 2 [mm] | EXACTITUD DE ACUERDO A NTC: 5385:2011 (+) [mm] | EXACTITUD DE ACUERDO A NTC: 5385:2011 (-) [mm] | CONFORMIDAD DE ACUERDO A NTC: 5385:2011
| 0 | 0.6 | -0.6 | 3 | -3 | PASS
| 49.3 | 0.11 | 0.016667 | 3 | -3 | PASS
| 246.5 | 0.096667 | -0.21 | 3 | -3 | PASS
| 493 | 0.11667 | -0.45 | 3 | -3 | PASS
| 986 | 0.36667 | -0.76667 | 3 | -3 | PASS
| 1972 | 1 | -1.2 | 3 | -3 | PASS
| 2943 | 1.6333 | -1.6333 | 3 | -3 | PASS
| 3007 | 1.2667 | -2 | 3 | -3 | PASS
CONFIRMACION METROLOGICA RESPECTO A PRECISION
| INTERVALO DE CALIBRACION [%] | PRECISION CAL 2 | Precision NTC 5385 | CONFORMIDAD DE ACUERDO A NTC 5385
| 0 | 0 | 2 | PASS
| 49.3 | 0.026667 | 2 | PASS
| 246.5 | 0.08 | 2 | PASS
| 493 | 0.07 | 2 | PASS
| 986 | 0.13333 | 2 | PASS
| 1972 | 0.04 | 2 | PASS
| 2943 | 0.043333 | 2 | PASS
| 3007 | 0.073333 | 2 | PASS
REGISTRO DE CONFIRMACIÓN METROLOGICA
Fecha de emisión: 2021-02-16
Código: CITB.CL.RG.03
Versión: 02

## FRENOMETRO (PESO)
| EQUIPO: | FRENOMETRO MOTOS
| MARCA: | VAMAG
| MODELO: | RBT 1000 PN FW
| SERIE: | 18062312
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS COMUNES PARA LOS INFORMES (ENSAYO, CALIBRACION O MUESTREO) (NTC ISO IEC 17025:2017)
No. | Descripción |  |  | Cumple | Observaciones
1 | Un titulo (por ejemplo, "informe de ensayo", "Certificado de calibración" o "Informe de muestreo") |  |  | Si
2 | El nombre y la dirección del laboratorio. |  |  | Si
3 | El lugar en que se realizan las actividades del laboratorio, incluso cuando se realizan en las instalaciones del cliente o en sitios alejados de las instalaciones permanentes del laboratorio, o en instalaciones temporales o móviles asociadas. |  |  | Si
4 | Identificación única de que todos sus componentes se reconocen como una parte de un informe completo y una clara identificación del final. |  |  | Si
5 | El nombre y la información de contacto del cliente. |  |  | Si
6 | Una descripción, una identificación inequívoca y, cuando sea necesario la condición del ítem. |  |  | Si
7 | Fecha de recepción de los ítems de calibración o ensayo, y la fecha del muestreo, cuando este sea critico para la validez y aplicación de los resultados. |  |  | Si
8 | Fecha de ejecución de la actividad del laboratorio. |  |  | Si
9 | Fecha de emisión del informe. |  |  | Si
10 | Referencia al plan y método de muestreo usados por el laboratorio u otros organismos, cuando sean pertinentes para la validez o aplicación de los resultados. |  |  | Si
11 | Declaración acerca de que los resultados se relacionan solamente con los ítems sometidos a ensayos, calibración o muestreo. |  |  | Si
12 | Resultados con las unidades de medición, cuando sea apropiado. |  |  | Si
13 | Las adiciones, desviaciones o exclusiones del método. |  |  | Si
14 | Identificación de las personas que autorizan el informe. |  |  | Si
15 | Identificación clara cuando los resultados provengan de proveedores externos. NOTA: La inclusión de una declaración que especifique que sin la aprobación del laboratorio no se puede reproducir el informe, excepto cuando se reproduce en su totalidad, puede proporcionar seguridad de que partes de un informe no se sacan de contexto |  |  | Si
Cumplimiento de los requisitos especificos certificados de calibracion (NTC ISO IEC 17025:2017)
No. | Descripción |  |  | Cumple | Observaciones
1 | La incertidumbre de medición del resultado de medición presentado en la misma unida del mesurado o en termino relativo a dicha unidad (ej.: porcentaje) NOTA: De acuerdo con la Guía ISO /IEC99, un resultado de medición se expresa generalmente como un valor de una magnitud única medida, incluyendo la unidad de medición y una incertidumbre de medición. |  |  | SI
2 | Condiciones (por ejemplo, ambientales) en las que se hicieron las calibraciones, que influyen en los resultados de medición |  |  | SI
3 | Declaración que identifique como las mediciones son trazables metrológicamente. |  |  | SI
4 | Resultados antes y después de cualquier ajuste o reparación, si están disponibles |  |  | N/A
5 | Cuando sea pertinente, una declaración de conformidad con los requisitos o especificaciones |  |  | N/A
6 | Cuando sea apropiado, opiniones e interpretaciones. |  |  | N/A
| INTERVALO DE CALIBRACION [%] | ERROR + U EXPANDIDA CAL 2 [%] 2021 | ERROR - U EXPANDIDA CAL 2 [%] 2021 | EXACTITUD DE ACUERDO A NTC: 5385:2011 (+) [%] | EXACTITUD DE ACUERDO A NTC: 5385:2011 (-) [%] | CONFORMIDAD DE ACUERDO A NTC: 5385:2011
| 0 | 0.57 | -0.57 | 3 | -3 | PASS
| 30 | 1.9 | -1.9 | 3 | -3 | PASS
| 40 | 1.45 | -1.45 | 3 | -3 | PASS
| 60 | 0.98333 | -0.98333 | 3 | -3 | PASS
| 100 | 0.63 | -0.63 | 3 | -3 | PASS
CONFIRMACION METROLOGICA RESPECTO A PRECISION
| INTERVALO DE CALIBRACION [%] | PRECISION CAL 2 2021 | Precision NTC 5385 | CONFORMIDAD DE ACUERDO A NTC 5385
| 0 | 0 | 3 | PASS
| 30 | 0 | 3 | PASS
| 40 | 0 | 3 | PASS
| 60 | 0 | 3 | PASS
| 100 | 0 | 3 | PASS
| INTERVALO DE CALIBRACION [%] | ERROR + U EXPANDIDA CAL 2 [%] 2021 | ERROR - U EXPANDIDA CAL 2 [%] 2021 | EXACTITUD DE ACUERDO A NTC: 5385:2011 (+) [%] | EXACTITUD DE ACUERDO A NTC: 5385:2011 (-) [%] | CONFORMIDAD DE ACUERDO A NTC: 5385:2011
| 100.4 | 1.3944 | -2.1912 | 3 | -3 | PASS
| 200.9 | 1.4428 | -1.6433 | 3 | -3 | PASS
| 301.3 | 1.1616 | -1.5599 | 3 | -3 | PASS
| 401.8 | 1.4186 | -1.1697 | 3 | -3 | PASS
| 502.3 | 1.7519 | -0.79634 | 3 | -3 | PASS
CONFIRMACION METROLOGICA RESPECTO A PRECISION
| INTERVALO DE CALIBRACION [%] | PRECISION CAL 2 2021 | Precision NTC 5385 | CONFORMIDAD DE ACUERDO A NTC 5385
| 100.4 | 0 | 3 | PASS
| 200.9 | 0.2887 | 3 | PASS
| 301.3 | 0.1925 | 3 | PASS
| 401.8 | 0.14435 | 3 | PASS
| 502.3 | 0.11547 | 3 | PASS
REGISTRO DE CONFIRMACIÓN METROLOGICA
Fecha de emisión: 2019-02-18
Código: CITB.CL.RG.03
Versión: 01
REGISTRO DE CONFIRMACIÓN METROLOGICA
Fecha de emisión: 2021-02-16
Código: CITB.CL.RG.03
Versión: 02

## LUXOMETRO (INTENSIDAD)
| EQUIPO: | LUXOMETRO
| MARCA: | TECNIMAQ
| MODELO: | TMI-LUX
| SERIE: | TMI-LUX-0050
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS COMUNES PARA LOS INFORMES (ENSAYO, CALIBRACION O MUESTREO) (NTC ISO IEC 17025:2017)
No. | Descripción |  |  | Cumple | Observaciones
1 | Un titulo (por ejemplo, "informe de ensayo", "Certificado de calibración" o "Informe de muestreo") |  |  | Si
2 | El nombre y la dirección del laboratorio. |  |  | Si
3 | El lugar en que se realizan las actividades del laboratorio, incluso cuando se realizan en las instalaciones del cliente o en sitios alejados de las instalaciones permanentes del laboratorio, o en instalaciones temporales o móviles asociadas. |  |  | Si
4 | Identificación única de que todos sus componentes se reconocen como una parte de un informe completo y una clara identificación del final. |  |  | Si
5 | El nombre y la información de contacto del cliente. |  |  | Si
6 | Una descripción, una identificación inequívoca y, cuando sea necesario la condición del ítem. |  |  | Si
7 | Fecha de recepción de los ítems de calibración o ensayo, y la fecha del muestreo, cuando este sea critico para la validez y aplicación de los resultados. |  |  | Si
8 | Fecha de ejecución de la actividad del laboratorio. |  |  | Si
9 | Fecha de emisión del informe. |  |  | Si
10 | Referencia al plan y método de muestreo usados por el laboratorio u otros organismos, cuando sean pertinentes para la validez o aplicación de los resultados. |  |  | Si
11 | Declaración acerca de que los resultados se relacionan solamente con los ítems sometidos a ensayos, calibración o muestreo. |  |  | Si
12 | Resultados con las unidades de medición, cuando sea apropiado. |  |  | Si
13 | Las adiciones, desviaciones o exclusiones del método. |  |  | Si
14 | Identificación de las personas que autorizan el informe. |  |  | Si
15 | Identificación clara cuando los resultados provengan de proveedores externos. NOTA: La inclusión de una declaración que especifique que sin la aprobación del laboratorio no se puede reproducir el informe, excepto cuando se reproduce en su totalidad, puede proporcionar seguridad de que partes de un informe no se sacan de contexto |  |  | Si
Cumplimiento de los requisitos especificos certificados de calibracion (NTC ISO IEC 17025:2017)
No. | Descripción |  |  | Cumple | Observaciones
1 | La incertidumbre de medición del resultado de medición presentado en la misma unida del mesurado o en termino relativo a dicha unidad (ej.: porcentaje) NOTA: De acuerdo con la Guía ISO /IEC99, un resultado de medición se expresa generalmente como un valor de una magnitud única medida, incluyendo la unidad de medición y una incertidumbre de medición. |  |  | SI
2 | Condiciones (por ejemplo, ambientales) en las que se hicieron las calibraciones, que influyen en los resultados de medición |  |  | SI
3 | Declaración que identifique como las mediciones son trazables metrológicamente. |  |  | SI
4 | Resultados antes y después de cualquier ajuste o reparación, si están disponibles |  |  | N/A
5 | Cuando sea pertinente, una declaración de conformidad con los requisitos o especificaciones |  |  | N/A
6 | Cuando sea apropiado, opiniones e interpretaciones. |  |  | N/A
| INTERVALO DE CALIBRACION [mm] | ERROR + U EXPANDIDA CAL 2 [mm] | ERROR - U EXPANDIDA CAL 2 [mm] | EXACTITUD DE ACUERDO A NTC: 5385:2011 (+) [mm] | EXACTITUD DE ACUERDO A NTC: 5385:2011 (-) [mm] | CONFORMIDAD DE ACUERDO A NTC: 5385:2011
| 0 | 0.057 | -0.057 | 10 | -10 | PASS
| 2.5 | 5.5 | -9.6 | 10 | -10 | PASS
| 10 | 4.5 | -4.5 | 10 | -10 | PASS
| 26 | 0.66154 | 0.30769 | 10 | -10 | PASS
| 0 | 0.057 | -0.057 | 10 | -10 | PASS
| 56 | 4.6857 | -3.5714 | 10 | -10 | PASS
| 90 | 3.6222 | -4.8889 | 10 | -10 | PASS
REGISTRO DE CONFIRMACIÓN METROLOGICA
Fecha de emisión: 2019-02-18
Código: CITB.CL.RG.03
Versión: 01
REGISTRO DE CONFIRMACIÓN METROLOGICA
Fecha de emisión: 2021-02-16
Código: CITB.CL.RG.03
Versión: 02

## LUXOMETRO (INCLINACION)
| EQUIPO: | LUXOMETRO
| MARCA: | TECNIMAQ
| MODELO: | TMI-LUX
| SERIE: | TMI-LUX-0050
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS COMUNES PARA LOS INFORMES (ENSAYO, CALIBRACION O MUESTREO) (NTC ISO IEC 17025:2017)
No. | Descripción |  |  | Cumple | Observaciones
1 | Un titulo (por ejemplo, "informe de ensayo", "Certificado de calibración" o "Informe de muestreo") |  |  | Si
2 | El nombre y la dirección del laboratorio. |  |  | Si
3 | El lugar en que se realizan las actividades del laboratorio, incluso cuando se realizan en las instalaciones del cliente o en sitios alejados de las instalaciones permanentes del laboratorio, o en instalaciones temporales o móviles asociadas. |  |  | Si
4 | Identificación única de que todos sus componentes se reconocen como una parte de un informe completo y una clara identificación del final. |  |  | Si
5 | El nombre y la información de contacto del cliente. |  |  | Si
6 | Una descripción, una identificación inequívoca y, cuando sea necesario la condición del ítem. |  |  | Si
7 | Fecha de recepción de los ítems de calibración o ensayo, y la fecha del muestreo, cuando este sea critico para la validez y aplicación de los resultados. |  |  | Si
8 | Fecha de ejecución de la actividad del laboratorio. |  |  | Si
9 | Fecha de emisión del informe. |  |  | Si
10 | Referencia al plan y método de muestreo usados por el laboratorio u otros organismos, cuando sean pertinentes para la validez o aplicación de los resultados. |  |  | Si
11 | Declaración acerca de que los resultados se relacionan solamente con los ítems sometidos a ensayos, calibración o muestreo. |  |  | Si
12 | Resultados con las unidades de medición, cuando sea apropiado. |  |  | Si
13 | Las adiciones, desviaciones o exclusiones del método. |  |  | Si
14 | Identificación de las personas que autorizan el informe. |  |  | Si
15 | Identificación clara cuando los resultados provengan de proveedores externos. NOTA: La inclusión de una declaración que especifique que sin la aprobación del laboratorio no se puede reproducir el informe, excepto cuando se reproduce en su totalidad, puede proporcionar seguridad de que partes de un informe no se sacan de contexto |  |  | Si
Cumplimiento de los requisitos especificos certificados de calibracion (NTC ISO IEC 17025:2017)
No. | Descripción |  |  | Cumple | Observaciones
1 | La incertidumbre de medición del resultado de medición presentado en la misma unida del mesurado o en termino relativo a dicha unidad (ej.: porcentaje) NOTA: De acuerdo con la Guía ISO /IEC99, un resultado de medición se expresa generalmente como un valor de una magnitud única medida, incluyendo la unidad de medición y una incertidumbre de medición. |  |  | SI
2 | Condiciones (por ejemplo, ambientales) en las que se hicieron las calibraciones, que influyen en los resultados de medición |  |  | SI
3 | Declaración que identifique como las mediciones son trazables metrológicamente. |  |  | SI
4 | Resultados antes y después de cualquier ajuste o reparación, si están disponibles |  |  | N/A
5 | Cuando sea pertinente, una declaración de conformidad con los requisitos o especificaciones |  |  | N/A
6 | Cuando sea apropiado, opiniones e interpretaciones. |  |  | N/A
| INTERVALO DE CALIBRACION [mm] | ERROR + U EXPANDIDA CAL 2 [mm] | ERROR - U EXPANDIDA CAL 2 [mm] | EXACTITUD DE ACUERDO A NTC: 5385:2011 (+) [mm] | EXACTITUD DE ACUERDO A NTC: 5385:2011 (-) [mm] | CONFORMIDAD DE ACUERDO A NTC: 5385:2011
| 0 | 0.058 | -0.058 | 10 | -10 | PASS
| 1.002 | -0.1416 | -0.2576 | 10 | -10 | PASS
| 2.007 | -0.29078 | -0.40678 | 10 | -10 | PASS
| 3.009 | -0.2411 | -0.3571 | 10 | -10 | PASS
| 4.013 | -0.26495 | -0.38295 | 10 | -10 | PASS
| 6.027 | -0.38498 | -0.51098 | 10 | -10 | PASS
| 0 | 0.058 | -0.058 | 10 | -10 | PASS
| -1.002 | -0.1416 | -0.2576 | 10 | -10 | PASS
| -2.007 | -0.29078 | -0.40678 | 10 | -10 | PASS
| -3.009 | -0.2411 | -0.3571 | 10 | -10 | PASS
| -4.013 | -0.26495 | -0.38295 | 10 | -10 | PASS
| -6.027 | -0.38498 | -0.51098 | 10 | -10 | PASS
REGISTRO DE CONFIRMACIÓN METROLOGICA
Fecha de emisión: 2019-02-18
Código: CITB.CL.RG.03
Versión: 01
REGISTRO DE CONFIRMACIÓN METROLOGICA
Fecha de emisión: 2021-02-16
Código: CITB.CL.RG.03
Versión: 02

## PROFUNDIMETRO
| EQUIPO: | PROFUNDIMENTRO
| MARCA: | FOWLER
| MODELO: | X-TREAD
| SERIE: | 3919
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS COMUNES PARA LOS INFORMES (ENSAYO, CALIBRACION O MUESTREO) (NTC ISO IEC 17025:2017)
No. | Descripción |  |  | Cumple | Observaciones
1 | Un titulo (por ejemplo, "informe de ensayo", "Certificado de calibración" o "Informe de muestreo") |  |  | Si
2 | El nombre y la dirección del laboratorio. |  |  | Si
3 | El lugar en que se realizan las actividades del laboratorio, incluso cuando se realizan en las instalaciones del cliente o en sitios alejados de las instalaciones permanentes del laboratorio, o en instalaciones temporales o móviles asociadas. |  |  | Si
4 | Identificación única de que todos sus componentes se reconocen como una parte de un informe completo y una clara identificación del final. |  |  | Si
5 | El nombre y la información de contacto del cliente. |  |  | Si
6 | Una descripción, una identificación inequívoca y, cuando sea necesario la condición del ítem. |  |  | Si
7 | Fecha de recepción de los ítems de calibración o ensayo, y la fecha del muestreo, cuando este sea critico para la validez y aplicación de los resultados. |  |  | Si
8 | Fecha de ejecución de la actividad del laboratorio. |  |  | Si
9 | Fecha de emisión del informe. |  |  | Si
10 | Referencia al plan y método de muestreo usados por el laboratorio u otros organismos, cuando sean pertinentes para la validez o aplicación de los resultados. |  |  | Si
11 | Declaración acerca de que los resultados se relacionan solamente con los ítems sometidos a ensayos, calibración o muestreo. |  |  | Si
12 | Resultados con las unidades de medición, cuando sea apropiado. |  |  | Si
13 | Las adiciones, desviaciones o exclusiones del método. |  |  | Si
14 | Identificación de las personas que autorizan el informe. |  |  | Si
15 | Identificación clara cuando los resultados provengan de proveedores externos. NOTA: La inclusión de una declaración que especifique que sin la aprobación del laboratorio no se puede reproducir el informe, excepto cuando se reproduce en su totalidad, puede proporcionar seguridad de que partes de un informe no se sacan de contexto |  |  | Si
| INTERVALO DE CALIBRACION [%] | ERROR + U EXPANDIDA CAL 2 [%] | ERROR - U EXPANDIDA CAL 2 [%] | Exactitud NTC 5365 Numeral 5.2.7.1 (+) [%] | Exactitud NTC 5365 Numeral 5.2.7.1 (-) [%] | CONFORMIDAD DE ACUERDO A NTC 5365 Numeral 5.2.7.
| 0 | 0.0064 | 0.0064 | 0.04 | -0.04 | PASS
| 0.5 | 0.0114 | 0.0014 | 0.04 | -0.04 | PASS
| 1 | -0.0036 | 0.0164 | 0.04 | -0.04 | PASS
| 1.6 | 0.0064 | 0.0064 | 0.04 | -0.04 | PASS
| 2 | -0.0086 | 0.0214 | 0.04 | -0.04 | PASS
| 5 | 0.0064 | 0.0064 | 0.04 | -0.04 | PASS
| 10 | 0.0064 | 0.0064 | 0.04 | -0.04 | PASS
| 15 | 0.0064 | 0.0064 | 0.04 | -0.04 | PASS
| 17 | -0.0036 | 0.0164 | 0.04 | -0.04 | PASS
| 20 | 0.0064 | 0.0064 | 0.04 | -0.04 | PASS
REGISTRO DE CONFIRMACIÓN METROLOGICA
Fecha de emisión: 2019-02-18
Código: CITB.CL.RG.03
Versión: 01
REGISTRO DE CONFIRMACIÓN METROLOGICA
Fecha de emisión: 2021-02-16
Código: CITB.CL.RG.03
Versión: 02

## SONOMETRO
| EQUIPO: | SONOMETRO
| MARCA: | EXTECH INSTRUMENTS
| MODELO: | 407750
| SERIE: | 3132089
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS COMUNES PARA LOS INFORMES (ENSAYO, CALIBRACION O MUESTREO) (NTC ISO IEC 17025:2017)
No. | Descripción |  |  | Cumple | Observaciones
1 | Un titulo (por ejemplo, "informe de ensayo", "Certificado de calibración" o "Informe de muestreo") |  |  | Si
2 | El nombre y la dirección del laboratorio. |  |  | Si
3 | El lugar en que se realizan las actividades del laboratorio, incluso cuando se realizan en las instalaciones del cliente o en sitios alejados de las instalaciones permanentes del laboratorio, o en instalaciones temporales o móviles asociadas. |  |  | Si
4 | Identificación única de que todos sus componentes se reconocen como una parte de un informe completo y una clara identificación del final. |  |  | Si
5 | El nombre y la información de contacto del cliente. |  |  | Si
6 | Una descripción, una identificación inequívoca y, cuando sea necesario la condición del ítem. |  |  | Si
7 | Fecha de recepción de los ítems de calibración o ensayo, y la fecha del muestreo, cuando este sea critico para la validez y aplicación de los resultados. |  |  | Si
8 | Fecha de ejecución de la actividad del laboratorio. |  |  | Si
9 | Fecha de emisión del informe. |  |  | Si
10 | Referencia al plan y método de muestreo usados por el laboratorio u otros organismos, cuando sean pertinentes para la validez o aplicación de los resultados. |  |  | Si
11 | Declaración acerca de que los resultados se relacionan solamente con los ítems sometidos a ensayos, calibración o muestreo. |  |  | Si
12 | Resultados con las unidades de medición, cuando sea apropiado. |  |  | Si
13 | Las adiciones, desviaciones o exclusiones del método. |  |  | Si
14 | Identificación de las personas que autorizan el informe. |  |  | Si
15 | Identificación clara cuando los resultados provengan de proveedores externos. NOTA: La inclusión de una declaración que especifique que sin la aprobación del laboratorio no se puede reproducir el informe, excepto cuando se reproduce en su totalidad, puede proporcionar seguridad de que partes de un informe no se sacan de contexto |  |  | Si
| INTERVALO DE CALIBRACION [%] | ERROR + U EXPANDIDA CAL 2 [%] | ERROR - U EXPANDIDA CAL 2 [%] | Exactitud NTC 5365 Numeral 5.2.7.1 (+) [%] | Exactitud NTC 5365 Numeral 5.2.7.1 (-) [%] | CONFORMIDAD DE ACUERDO A NTC 5365 Numeral 5.2.7.
| 93.9 | 0.23 | -0.23 | 1.5 | -1.5 | FALSE
| 114.4 | 0.13 | -0.33 | 1.5 | -1.5 | FALSE
REGISTRO DE CONFIRMACIÓN METROLOGICA
Fecha de emisión: 2019-02-18
Código: CITB.CL.RG.03
Versión: 01
REGISTRO DE CONFIRMACIÓN METROLOGICA
Fecha de emisión: 2021-02-16
Código: CITB.CL.RG.03
Versión: 02

## REVOLUCIONES POR MINUTO 2T
| EQUIPO: | REVOLUCIONES POR MINUTO 2 TIEMPOS
| MARCA: | TECNIMAQ
| MODELO: | INTERFAZ RPM 2T/4T
| SERIE: | TMI-RPM0063
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS COMUNES PARA LOS INFORMES (ENSAYO, CALIBRACION O MUESTREO) (NTC ISO IEC 17025:2017)
No. | Descripción |  |  | Cumple | Observaciones
1 | Un titulo (por ejemplo, "informe de ensayo", "Certificado de calibración" o "Informe de muestreo") |  |  | Si
2 | El nombre y la dirección del laboratorio. |  |  | Si
3 | El lugar en que se realizan las actividades del laboratorio, incluso cuando se realizan en las instalaciones del cliente o en sitios alejados de las instalaciones permanentes del laboratorio, o en instalaciones temporales o móviles asociadas. |  |  | Si
4 | Identificación única de que todos sus componentes se reconocen como una parte de un informe completo y una clara identificación del final. |  |  | Si
5 | El nombre y la información de contacto del cliente. |  |  | Si
6 | Una descripción, una identificación inequívoca y, cuando sea necesario la condición del ítem. |  |  | Si
7 | Fecha de recepción de los ítems de calibración o ensayo, y la fecha del muestreo, cuando este sea critico para la validez y aplicación de los resultados. |  |  | Si
8 | Fecha de ejecución de la actividad del laboratorio. |  |  | Si
9 | Fecha de emisión del informe. |  |  | Si
10 | Referencia al plan y método de muestreo usados por el laboratorio u otros organismos, cuando sean pertinentes para la validez o aplicación de los resultados. |  |  | Si
11 | Declaración acerca de que los resultados se relacionan solamente con los ítems sometidos a ensayos, calibración o muestreo. |  |  | Si
12 | Resultados con las unidades de medición, cuando sea apropiado. |  |  | Si
13 | Las adiciones, desviaciones o exclusiones del método. |  |  | Si
14 | Identificación de las personas que autorizan el informe. |  |  | Si
15 | Identificación clara cuando los resultados provengan de proveedores externos. NOTA: La inclusión de una declaración que especifique que sin la aprobación del laboratorio no se puede reproducir el informe, excepto cuando se reproduce en su totalidad, puede proporcionar seguridad de que partes de un informe no se sacan de contexto |  |  | Si
Cumplimiento de los requisitos especificos certificados de calibracion (NTC ISO IEC 17025:2017)
No. | Descripción |  |  | Cumple | Observaciones
1 | La incertidumbre de medición del resultado de medición presentado en la misma unida del mesurado o en termino relativo a dicha unidad (ej.: porcentaje) NOTA: De acuerdo con la Guía ISO /IEC99, un resultado de medición se expresa generalmente como un valor de una magnitud única medida, incluyendo la unidad de medición y una incertidumbre de medición. |  |  | SI
2 | Condiciones (por ejemplo, ambientales) en las que se hicieron las calibraciones, que influyen en los resultados de medición |  |  | SI
3 | Declaración que identifique como las mediciones son trazables metrológicamente. |  |  | SI
4 | Resultados antes y después de cualquier ajuste o reparación, si están disponibles |  |  | N/A
5 | Cuando sea pertinente, una declaración de conformidad con los requisitos o especificaciones |  |  | N/A
6 | Cuando sea apropiado, opiniones e interpretaciones. |  |  | N/A
| INTERVALO DE CALIBRACION [%] | ERROR + U EXPANDIDA CAL 2 [%] | ERROR - U EXPANDIDA CAL 2 [%] | Exactitud NTC 5365 Numeral 5.2.7.1 (+) [%] | Exactitud NTC 5365 Numeral 5.2.7.1 (-) [%] | CONFORMIDAD DE ACUERDO A NTC 5365 Numeral 5.2.7.
| 600 | -0.37667 | -0.09 | 2 | -2 | PASS
| 800 | 0.42 | 0.03 | 2 | -2 | PASS
| 900 | -0.38222 | -0.062222 | 2 | -2 | PASS
| 1800 | -0.79389 | -0.050556 | 2 | -2 | PASS
| 2500 | -0.194 | -0.014 | 2 | -2 | PASS
| 3500 | 0.004 | -0.004 | 2 | -2 | PASS
| 4000 | -0.39625 | -0.01375 | 2 | -2 | PASS
| 9000 | -0.39822 | -0.0062222 | 2 | -2 | PASS
REGISTRO DE CONFIRMACIÓN METROLOGICA
Fecha de emisión: 2019-02-18
Código: CITB.CL.RG.03
Versión: 01
REGISTRO DE CONFIRMACIÓN METROLOGICA
Fecha de emisión: 2021-02-16
Código: CITB.CL.RG.03
Versión: 02

## TEMPERATURA (TEM) 2T
| EQUIPO: | PROFUNDIMENTRO
| MARCA: | FOWLER
| MODELO: | X-TREAD
| SERIE: | 3919
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS COMUNES PARA LOS INFORMES (ENSAYO, CALIBRACION O MUESTREO) (NTC ISO IEC 17025:2017)
No. | Descripción |  |  | Cumple | Observaciones
1 | Un titulo (por ejemplo, "informe de ensayo", "Certificado de calibración" o "Informe de muestreo") |  |  | Si
2 | El nombre y la dirección del laboratorio. |  |  | Si
3 | El lugar en que se realizan las actividades del laboratorio, incluso cuando se realizan en las instalaciones del cliente o en sitios alejados de las instalaciones permanentes del laboratorio, o en instalaciones temporales o móviles asociadas. |  |  | Si
4 | Identificación única de que todos sus componentes se reconocen como una parte de un informe completo y una clara identificación del final. |  |  | Si
5 | El nombre y la información de contacto del cliente. |  |  | Si
6 | Una descripción, una identificación inequívoca y, cuando sea necesario la condición del ítem. |  |  | Si
7 | Fecha de recepción de los ítems de calibración o ensayo, y la fecha del muestreo, cuando este sea critico para la validez y aplicación de los resultados. |  |  | Si
8 | Fecha de ejecución de la actividad del laboratorio. |  |  | Si
9 | Fecha de emisión del informe. |  |  | Si
10 | Referencia al plan y método de muestreo usados por el laboratorio u otros organismos, cuando sean pertinentes para la validez o aplicación de los resultados. |  |  | Si
11 | Declaración acerca de que los resultados se relacionan solamente con los ítems sometidos a ensayos, calibración o muestreo. |  |  | Si
12 | Resultados con las unidades de medición, cuando sea apropiado. |  |  | Si
13 | Las adiciones, desviaciones o exclusiones del método. |  |  | Si
14 | Identificación de las personas que autorizan el informe. |  |  | Si
15 | Identificación clara cuando los resultados provengan de proveedores externos. NOTA: La inclusión de una declaración que especifique que sin la aprobación del laboratorio no se puede reproducir el informe, excepto cuando se reproduce en su totalidad, puede proporcionar seguridad de que partes de un informe no se sacan de contexto |  |  | Si
| INTERVALO DE CALIBRACION [%] | ERROR + U EXPANDIDA CAL 2 [%] | ERROR - U EXPANDIDA CAL 2 [%] | Exactitud NTC 5365 Numeral 5.2.7.1 (+) [%] | Exactitud NTC 5365 Numeral 5.2.7.1 (-) [%] | CONFORMIDAD DE ACUERDO A NTC 5365 Numeral 5.2.7.
| 40 | 3.9 | -3.5 | 5 | -5 | FALSE
| 60 | 3.9 | -2.2667 | 5 | -5 | FALSE
| 100 | 0.28 | -2.28 | 5 | -5 | NO PASS
REGISTRO DE CONFIRMACIÓN METROLOGICA
Fecha de emisión: 2019-02-18
Código: CITB.CL.RG.03
Versión: 01
REGISTRO DE CONFIRMACIÓN METROLOGICA
Fecha de emisión: 2021-02-16
Código: CITB.CL.RG.03
Versión: 02

## MONOXIDO (CO) 2T
| EQUIPO: | ANALIZADOR DE GASES 2 TIEMPOS
| MARCA: | ACTIA
| MODELO: | AT505
| SERIE: | 021/18
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS COMUNES PARA LOS INFORMES (ENSAYO, CALIBRACION O MUESTREO) (NTC ISO IEC 17025:2017)
No. | Descripción |  |  | Cumple | Observaciones
1 | Un titulo (por ejemplo, "informe de ensayo", "Certificado de calibración" o "Informe de muestreo") |  |  | Si
2 | El nombre y la dirección del laboratorio. |  |  | Si
3 | El lugar en que se realizan las actividades del laboratorio, incluso cuando se realizan en las instalaciones del cliente o en sitios alejados de las instalaciones permanentes del laboratorio, o en instalaciones temporales o móviles asociadas. |  |  | Si
4 | Identificación única de que todos sus componentes se reconocen como una parte de un informe completo y una clara identificación del final. |  |  | Si
5 | El nombre y la información de contacto del cliente. |  |  | Si
6 | Una descripción, una identificación inequívoca y, cuando sea necesario la condición del ítem. |  |  | Si
7 | Fecha de recepción de los ítems de calibración o ensayo, y la fecha del muestreo, cuando este sea critico para la validez y aplicación de los resultados. |  |  | Si
8 | Fecha de ejecución de la actividad del laboratorio. |  |  | Si
9 | Fecha de emisión del informe. |  |  | Si
10 | Referencia al plan y método de muestreo usados por el laboratorio u otros organismos, cuando sean pertinentes para la validez o aplicación de los resultados. |  |  | Si
11 | Declaración acerca de que los resultados se relacionan solamente con los ítems sometidos a ensayos, calibración o muestreo. |  |  | Si
12 | Resultados con las unidades de medición, cuando sea apropiado. |  |  | Si
13 | Las adiciones, desviaciones o exclusiones del método. |  |  | Si
14 | Identificación de las personas que autorizan el informe. |  |  | Si
15 | Identificación clara cuando los resultados provengan de proveedores externos. NOTA: La inclusión de una declaración que especifique que sin la aprobación del laboratorio no se puede reproducir el informe, excepto cuando se reproduce en su totalidad, puede proporcionar seguridad de que partes de un informe no se sacan de contexto |  |  | Si
Cumplimiento de los requisitos especificos certificados de calibracion (NTC ISO IEC 17025:2017)
No. | Descripción |  |  | Cumple | Observaciones
1 | La incertidumbre de medición del resultado de medición presentado en la misma unida del mesurado o en termino relativo a dicha unidad (ej.: porcentaje) NOTA: De acuerdo con la Guía ISO /IEC99, un resultado de medición se expresa generalmente como un valor de una magnitud única medida, incluyendo la unidad de medición y una incertidumbre de medición. |  |  | SI
2 | Condiciones (por ejemplo, ambientales) en las que se hicieron las calibraciones, que influyen en los resultados de medición |  |  | SI
3 | Declaración que identifique como las mediciones son trazables metrológicamente. |  |  | SI
4 | Resultados antes y después de cualquier ajuste o reparación, si están disponibles |  |  | N/A
5 | Cuando sea pertinente, una declaración de conformidad con los requisitos o especificaciones |  |  | N/A
6 | Cuando sea apropiado, opiniones e interpretaciones. |  |  | N/A
VALORES MONOXIDO DE CARBONO
| INTERVALO DE CALIBRACION [%] | ERROR + U EXPANDIDA CAL 2 [%] | ERROR - U EXPANDIDA CAL 2 [%] | Exactitud NTC 5365 Numeral 5.2.7.1 (+) [%] | Exactitud NTC 5365 Numeral 5.2.7.1 (-) [%] | CONFORMIDAD DE ACUERDO A NTC 5365 Numeral 5.2.7.
| 1.01 | 0 | 0 | 0.1 | -0.1 | PASS
| 4 | 0 | 0 | 0.05 | -0.05 | PASS
| 8 | 0 | 0 | 0.05 | -0.05 | PASS
| 0 | 0 | 0 | 0.15 | -0.15 | PASS
CONFIRMACION METROLOGICA RESPECTO AL RUIDO
| INTERVALO DE CALIBRACION [%] | RUIDO CAL 2 | Ruido NTC 4983 Numeral 5.2.7.1 (+) [%] | CONFORMIDAD DE ACUERDO A NTC 4983 Numeral 5.2.7.
| 1.01 | 0 | 0.04 | PASS
| 0 | 0 | 0.02 | PASS
| 1 | 0 | 0.02 | PASS
| 8 | 0 | 0.16 | PASS
CONFIRMACION METROLOGICA RESPECTO A LA REPETIBILIDAD
| INTERVALO DE CALIBRACION [%] | REPETIBILIDAD CAL 2 | Repetibilidad NTC 4983 Numeral 5.2.7.1 (+) [%] | CONFORMIDAD DE ACUERDO A NTC 4983 Numeral 5.2.7.
| 1.01 | 0 | 0.04 | PASS
| 0 | 0 | 0.02 | PASS
| 1 | 0 | 0.02 | PASS
| 8 | 0 | 0.16 | PASS
REGISTRO DE CONFIRMACIÓN METROLOGICA
Fecha de emisión: 2021-02-16
Código: CITB.CL.RG.03
Versión: 02

## DIOXIDO (CO2) 2T
| EQUIPO: | ANALIZADOR DE GASES 2 TIEMPOS
| MARCA: | ACTIA
| MODELO: | AT505
| SERIE: | 021/18
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS COMUNES PARA LOS INFORMES (ENSAYO, CALIBRACION O MUESTREO) (NTC ISO IEC 17025:2017)
No. | Descripción |  |  | Cumple | Observaciones
1 | Un titulo (por ejemplo, "informe de ensayo", "Certificado de calibración" o "Informe de muestreo") |  |  | Si
2 | El nombre y la dirección del laboratorio. |  |  | Si
3 | El lugar en que se realizan las actividades del laboratorio, incluso cuando se realizan en las instalaciones del cliente o en sitios alejados de las instalaciones permanentes del laboratorio, o en instalaciones temporales o móviles asociadas. |  |  | Si
4 | Identificación única de que todos sus componentes se reconocen como una parte de un informe completo y una clara identificación del final. |  |  | Si
5 | El nombre y la información de contacto del cliente. |  |  | Si
6 | Una descripción, una identificación inequívoca y, cuando sea necesario la condición del ítem. |  |  | Si
7 | Fecha de recepción de los ítems de calibración o ensayo, y la fecha del muestreo, cuando este sea critico para la validez y aplicación de los resultados. |  |  | Si
8 | Fecha de ejecución de la actividad del laboratorio. |  |  | Si
9 | Fecha de emisión del informe. |  |  | Si
10 | Referencia al plan y método de muestreo usados por el laboratorio u otros organismos, cuando sean pertinentes para la validez o aplicación de los resultados. |  |  | Si
11 | Declaración acerca de que los resultados se relacionan solamente con los ítems sometidos a ensayos, calibración o muestreo. |  |  | Si
12 | Resultados con las unidades de medición, cuando sea apropiado. |  |  | Si
13 | Las adiciones, desviaciones o exclusiones del método. |  |  | Si
14 | Identificación de las personas que autorizan el informe. |  |  | Si
15 | Identificación clara cuando los resultados provengan de proveedores externos. NOTA: La inclusión de una declaración que especifique que sin la aprobación del laboratorio no se puede reproducir el informe, excepto cuando se reproduce en su totalidad, puede proporcionar seguridad de que partes de un informe no se sacan de contexto |  |  | Si
Cumplimiento de los requisitos especificos certificados de calibracion (NTC ISO IEC 17025:2017)
No. | Descripción |  |  | Cumple | Observaciones
1 | La incertidumbre de medición del resultado de medición presentado en la misma unida del mesurado o en termino relativo a dicha unidad (ej.: porcentaje) NOTA: De acuerdo con la Guía ISO /IEC99, un resultado de medición se expresa generalmente como un valor de una magnitud única medida, incluyendo la unidad de medición y una incertidumbre de medición. |  |  | SI
2 | Condiciones (por ejemplo, ambientales) en las que se hicieron las calibraciones, que influyen en los resultados de medición |  |  | SI
3 | Declaración que identifique como las mediciones son trazables metrológicamente. |  |  | SI
4 | Resultados antes y después de cualquier ajuste o reparación, si están disponibles |  |  | N/A
5 | Cuando sea pertinente, una declaración de conformidad con los requisitos o especificaciones |  |  | N/A
6 | Cuando sea apropiado, opiniones e interpretaciones. |  |  | N/A
VALORES DIOXIDO DE CARBONO
| INTERVALO DE CALIBRACION [%] | ERROR + U EXPANDIDA CAL 2 [%] | ERROR - U EXPANDIDA CAL 2 [%] | Exactitud NTC 5365 Numeral 5.2.7.1 (+) [%] | Exactitud NTC 5365 Numeral 5.2.7.1 (-) [%] | CONFORMIDAD DE ACUERDO A NTC 5365 Numeral 5.2.7.
| 6 | 0 | 0 | 0.4 | -0.4 | PASS
| 0 | 0 | 0 | 0.1 | -0.1 | PASS
| 6 | 0 | 0 | 0.4 | -0.4 | PASS
| 12 | 0 | 0 | 0.8 | -0.8 | PASS
CONFIRMACION METROLOGICA RESPECTO AL RUIDO
|  | INTERVALO DE CALIBRACION [%] | RUIDO CAL 2 | Ruido NTC 4983 Numeral 5.2.7.1 (+) [%] | CONFORMIDAD DE ACUERDO A NTC 4983 Numeral 5.2.7.
|  | 6 | 0 | 0.2 | PASS
|  | 0 | 0 | 0.02 | PASS
|  | 6 | 0 | 0.2 | PASS
|  | 12 | 0 | 0.2 | PASS
CONFIRMACION METROLOGICA RESPECTO A LA REPETIBILIDAD
|  | INTERVALO DE CALIBRACION [%] | REPETIBILIDAD CAL 2 | Ruido NTC 4983 Numeral 5.2.7.1 (+) [%] | CONFORMIDAD DE ACUERDO A NTC 4983 Numeral 5.2.7.
|  | 6 | 0 | 0.3 | PASS
|  | 0 | 0 | 0.3 | PASS
|  | 6 | 0 | 0.3 | PASS
|  | 0 | 0 | 0.3 | PASS
REGISTRO DE CONFIRMACIÓN METROLOGICA
Fecha de emisión: 2021-02-16
Código: CITB.CL.RG.03
Versión: 02

## HIDROCARBUROS (HC) 2T
| EQUIPO: | ANALIZADOR DE GASES 2 TIEMPOS
| MARCA: | ACTIA
| MODELO: | AT505
| SERIE: | 021/18
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS COMUNES PARA LOS INFORMES (ENSAYO, CALIBRACION O MUESTREO) (NTC ISO IEC 17025:2017)
No. | Descripción |  |  | Cumple | Observaciones
1 | Un titulo (por ejemplo, "informe de ensayo", "Certificado de calibración" o "Informe de muestreo") |  |  | Si
2 | El nombre y la dirección del laboratorio. |  |  | Si
3 | El lugar en que se realizan las actividades del laboratorio, incluso cuando se realizan en las instalaciones del cliente o en sitios alejados de las instalaciones permanentes del laboratorio, o en instalaciones temporales o móviles asociadas. |  |  | Si
4 | Identificación única de que todos sus componentes se reconocen como una parte de un informe completo y una clara identificación del final. |  |  | Si
5 | El nombre y la información de contacto del cliente. |  |  | Si
6 | Una descripción, una identificación inequívoca y, cuando sea necesario la condición del ítem. |  |  | Si
7 | Fecha de recepción de los ítems de calibración o ensayo, y la fecha del muestreo, cuando este sea critico para la validez y aplicación de los resultados. |  |  | Si
8 | Fecha de ejecución de la actividad del laboratorio. |  |  | Si
9 | Fecha de emisión del informe. |  |  | Si
10 | Referencia al plan y método de muestreo usados por el laboratorio u otros organismos, cuando sean pertinentes para la validez o aplicación de los resultados. |  |  | Si
11 | Declaración acerca de que los resultados se relacionan solamente con los ítems sometidos a ensayos, calibración o muestreo. |  |  | Si
12 | Resultados con las unidades de medición, cuando sea apropiado. |  |  | Si
13 | Las adiciones, desviaciones o exclusiones del método. |  |  | Si
14 | Identificación de las personas que autorizan el informe. |  |  | Si
15 | Identificación clara cuando los resultados provengan de proveedores externos. NOTA: La inclusión de una declaración que especifique que sin la aprobación del laboratorio no se puede reproducir el informe, excepto cuando se reproduce en su totalidad, puede proporcionar seguridad de que partes de un informe no se sacan de contexto |  |  | Si
Cumplimiento de los requisitos especificos certificados de calibracion (NTC ISO IEC 17025:2017)
No. | Descripción |  |  | Cumple | Observaciones
1 | La incertidumbre de medición del resultado de medición presentado en la misma unida del mesurado o en termino relativo a dicha unidad (ej.: porcentaje) NOTA: De acuerdo con la Guía ISO /IEC99, un resultado de medición se expresa generalmente como un valor de una magnitud única medida, incluyendo la unidad de medición y una incertidumbre de medición. |  |  | SI
2 | Condiciones (por ejemplo, ambientales) en las que se hicieron las calibraciones, que influyen en los resultados de medición |  |  | SI
3 | Declaración que identifique como las mediciones son trazables metrológicamente. |  |  | SI
4 | Resultados antes y después de cualquier ajuste o reparación, si están disponibles |  |  | N/A
5 | Cuando sea pertinente, una declaración de conformidad con los requisitos o especificaciones |  |  | N/A
6 | Cuando sea apropiado, opiniones e interpretaciones. |  |  | N/A
| INTERVALO DE CALIBRACION [%] | ERROR + U EXPANDIDA CAL 2 [%] | ERROR - U EXPANDIDA CAL 2 [%] | Exactitud NTC 5365 Numeral 5.2.7.1 (+) [%] | Exactitud NTC 5365 Numeral 5.2.7.1 (-) [%] | CONFORMIDAD DE ACUERDO A NTC 5365 Numeral 5.2.7.
| 164 | 0 | 0 | 100 | -100 | PASS
| 0 | 0 | 0 | 100 | -100 | PASS
| 0 | 0 | 0 | 100 | -100 | PASS
| 0 | 0 | 0 | 200 | -200 | PASS
CONFIRMACION METROLOGICA RESPECTO AL RUIDO
|  | INTERVALO DE CALIBRACION [%] | RUIDO CAL 2 | Ruido NTC 4983 Numeral 5.2.7.1 (+) [%] | CONFORMIDAD DE ACUERDO A NTC 4983 Numeral 5.2.7.
|  | 159.5 | 0 | 16 | PASS
|  | 0 | 0 | 16 | PASS
|  | 299 | 0 | 16 | PASS
|  | 3201 | 0 | 24 | PASS
CONFIRMACION METROLOGICA RESPECTO A LA REPETIBILIDAD
|  | INTERVALO DE CALIBRACION [%] | REPETIBILIDAD CAL 2 | Ruido NTC 4983 Numeral 5.2.7.1 (+) [%] | CONFORMIDAD DE ACUERDO A NTC 4983 Numeral 5.2.7.
|  | 159.5 | 0 | 20 | PASS
|  | 0 | 0 | 20 | PASS
|  | 299 | 0 | 20 | PASS
|  | 3201 | 0 | 40 | PASS
REGISTRO DE CONFIRMACIÓN METROLOGICA
Fecha de emisión: 2021-02-16
Código: CITB.CL.RG.03
Versión: 02

## OXIGENO (O2) 2T
| EQUIPO: | ANALIZADOR DE GASES 2 TIEMPOS
| MARCA: | ACTIA
| MODELO: | AT505
| SERIE: | 021/18
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS COMUNES PARA LOS INFORMES (ENSAYO, CALIBRACION O MUESTREO) (NTC ISO IEC 17025:2017)
No. | Descripción |  |  | Cumple | Observaciones
1 | Un titulo (por ejemplo, "informe de ensayo", "Certificado de calibración" o "Informe de muestreo") |  |  | Si
2 | El nombre y la dirección del laboratorio. |  |  | Si
3 | El lugar en que se realizan las actividades del laboratorio, incluso cuando se realizan en las instalaciones del cliente o en sitios alejados de las instalaciones permanentes del laboratorio, o en instalaciones temporales o móviles asociadas. |  |  | Si
4 | Identificación única de que todos sus componentes se reconocen como una parte de un informe completo y una clara identificación del final. |  |  | Si
5 | El nombre y la información de contacto del cliente. |  |  | Si
6 | Una descripción, una identificación inequívoca y, cuando sea necesario la condición del ítem. |  |  | Si
7 | Fecha de recepción de los ítems de calibración o ensayo, y la fecha del muestreo, cuando este sea critico para la validez y aplicación de los resultados. |  |  | Si
8 | Fecha de ejecución de la actividad del laboratorio. |  |  | Si
9 | Fecha de emisión del informe. |  |  | Si
10 | Referencia al plan y método de muestreo usados por el laboratorio u otros organismos, cuando sean pertinentes para la validez o aplicación de los resultados. |  |  | Si
11 | Declaración acerca de que los resultados se relacionan solamente con los ítems sometidos a ensayos, calibración o muestreo. |  |  | Si
12 | Resultados con las unidades de medición, cuando sea apropiado. |  |  | Si
13 | Las adiciones, desviaciones o exclusiones del método. |  |  | Si
14 | Identificación de las personas que autorizan el informe. |  |  | Si
15 | Identificación clara cuando los resultados provengan de proveedores externos. NOTA: La inclusión de una declaración que especifique que sin la aprobación del laboratorio no se puede reproducir el informe, excepto cuando se reproduce en su totalidad, puede proporcionar seguridad de que partes de un informe no se sacan de contexto |  |  | Si
Cumplimiento de los requisitos especificos certificados de calibracion (NTC ISO IEC 17025:2017)
No. | Descripción |  |  | Cumple | Observaciones
1 | La incertidumbre de medición del resultado de medición presentado en la misma unida del mesurado o en termino relativo a dicha unidad (ej.: porcentaje) NOTA: De acuerdo con la Guía ISO /IEC99, un resultado de medición se expresa generalmente como un valor de una magnitud única medida, incluyendo la unidad de medición y una incertidumbre de medición. |  |  | SI
2 | Condiciones (por ejemplo, ambientales) en las que se hicieron las calibraciones, que influyen en los resultados de medición |  |  | SI
3 | Declaración que identifique como las mediciones son trazables metrológicamente. |  |  | SI
4 | Resultados antes y después de cualquier ajuste o reparación, si están disponibles |  |  | N/A
5 | Cuando sea pertinente, una declaración de conformidad con los requisitos o especificaciones |  |  | N/A
6 | Cuando sea apropiado, opiniones e interpretaciones. |  |  | N/A
| INTERVALO DE CALIBRACION [%] | ERROR + U EXPANDIDA CAL 2 [%] | ERROR - U EXPANDIDA CAL 2 [%] | Exactitud NTC 5365 Numeral 5.2.7.1 (+) [%] | Exactitud NTC 5365 Numeral 5.2.7.1 (-) [%] | CONFORMIDAD DE ACUERDO A NTC 5365 Numeral 5.2.7.
| 0 | 0 | 0 | 0.5 | -0.5 | PASS
| - | 0 | 0 | 0.5 | -0.5 | PASS
| 0.03 | 0 | 0 | 0.5 | -0.5 | PASS
| 20.9 | 0.28 | -0.28 | 1 | -1 | PASS
CONFIRMACION METROLOGICA RESPECTO AL RUIDO
|  | INTERVALO DE CALIBRACION [%] | RUIDO CAL 2 | Ruido NTC 4983 Numeral 5.2.7.1 (+) [%] | CONFORMIDAD DE ACUERDO A NTC 4983 Numeral 5.2.7.
|  | 0 | 0 | 0.3 | PASS
|  | - | 0 | 0.3 | PASS
|  | 0.03 | 0 | 0.3 | PASS
|  | 20.9 | 0.02 | 0.6 | PASS
CONFIRMACION METROLOGICA RESPECTO A LA REPETIBILIDAD
|  | INTERVALO DE CALIBRACION [%] | REPETIBILIDAD CAL 2 | Repetibilidad NTC 4983 Numeral 5.2.7.1 (+) [%] | CONFORMIDAD DE ACUERDO A NTC 4983 Numeral 5.2.7.
|  | 0 | 0 | 0.4 | PASS
|  | - | 0 | 0.4 | PASS
|  | 0.03 | 0 | 0.4 | PASS
|  | 20.9 | 0 | 1 | PASS
REGISTRO DE CONFIRMACIÓN METROLOGICA
Fecha de emisión: 2021-02-16
Código: CITB.CL.RG.03
Versión: 02